## 33.初中物理实验仪器设备包
全省中学实验仪器设备购置二期项目学科教学仪器技术需求
33.初中物理教学仪器设备包
编号 | 分类代码 | 器材名称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 执行标准代码
100001 | 30204000205 | 红液温度计 | 全长≥300mm；外径：6mm±1mm；头≥10mm。测量范围：-20 ℃～100 ℃；最小分度值：1℃；允许误差±1.5℃。玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | JJG 130－2011
100002 | 30204000702 | 数字温度计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm | 支
100003 | 30299000201 | 湿度计 | 1.指针式，仪表盘上印有湿度标识； 2.湿度范围：0%RH-100%RH，最小标识：2%RH； 3.测量误差：30-90%RH时＜7%；4、工作湿度：-10℃—+50℃； | 个
100004 | 30603000401 | 烧杯用电加热器 | 1.0 W～250 W，可调；密封式； 2.工作电源：AC220V50Hz； 3.有恒温控制，有加热指示灯。 | 台 | GB 4706.22
100005 | 30603007103 | 三通连接管 | T形Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | JY/T 0427
100006 | 30605003301 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 | 个
100007 | 30199001300 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时，放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa；充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa | 个
100008 | 30101000100 | 物理支架 | 立杆 Φ 12 mm×500 mm、 Φ 12 mm×700 mm 各1 根；A 形座 2 个，质量分别不小于 1.5 kg和 3.0 kg；平行夹 2 个、垂直夹 2 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、台边夹 1 个、大铁环1 个、圆托盘 1 个、绝缘杆 1 个、吊杆 1 个、吊钩 4 个 | 套 | JY/T 0393
100009 | 30101000200 | 方座支架 | 包括方形座，立杆，平行夹，垂直夹两个， 烧瓶夹，大铁环，小铁环，吊杆。立杆长≥600mm，方形座长≥210mm，宽≥130mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热≥120℃的缓压层，重心稳定不晃动。 | 套 | JY/T 0393
100010 | 30101000300 | 多功能实验支架 | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个 | 套 | JY/T 0393
100011 | 30101000401 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140 mm×140 mm，下台面有效面积不小于 160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg | 台 | JY/T 0419
100012 | 30199009400 | 碘升华凝华管 | 规格尺寸≥Φ 35 mm×长度25 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | JY/T 0448
100013 | 30807000405 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套
100014 | 30202000313 | 托盘天平1 | 最大称量200 g，分度值0.2 g 单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子。托盘直径≥80mm；外形尺寸：≥200mm×70mm×140mm。除托盘外均为金属材质，托盘为塑料材质。 | 台 | QB/T 2087 － 2016
100015 | 30202000322 | 托盘天平2 | 最大称量500 g，分度值0.5 g。单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：200 g、50 g、10 g 各 1 个，100 g、20 g 各 2 个，钢制镊子。托盘直径≥80mm；外形尺寸：≥200mm×70mm×140mm。除托盘外均为金属材质，托盘为塑料材质。 | 台 | QB/T 2087 － 2016
100016 | 30202000103 | 物理天平 | 量程 0 g〜500 g，分度值 0.02 g，配 5 级（M1级）砝码，钢制镊子 | 台 | GB/T 4168 － 1992
100017 | 30202000551 | 电子天平 | 最大称量1000 g， 分度值0.1 g。称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准 | 台 | GB/T 26497
100018 | 30307100101 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 套 | JY/T 0394
100019 | 30307100201 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩 | 套 | JY/T 0513
100020 | 30307100301 | 长方体组 | 含铜、铁、铝、木材 4 种材质，包括 6 cm、8 cm 、10 cm 、12 cm 、14 cm 、20 cm 等 6种不同体积 | 套
100021 | 30299000101 | 密度计1 | ＞1 g/cm3 ，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 支
100022 | 30299000102 | 密度计2 | ＜1 g/cm3 ，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 支
100023 | 30199004105 | 光学显微镜 | 1. 总放大倍数：640倍 2. 整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制，整机带金属一体式便携提手，方便仪器搬运 3. 目镜：WF10X广角目镜 WF16X广角目镜 4. 物镜： 4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏 5.镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察 6.转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置 7.粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8.聚光镜：NA0.65聚光镜，五孔圆盘光阑 9.照明：LED冷光源,可充电电池,充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上,灯光色泽为无色,且不会产生热度 10.平台为铝合金铸造，圆形可旋转式载物台，载物台上安装切片压片 11.泡沫纸箱包装 | 台
100024 | 30199005102 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm。有效通光孔径不小于30mm | 个
100025 | 30199005502 | 望远镜 | 1、双筒，规格≥7×35，可调焦；2、倍率：不小于5倍（真实倍率），物镜：不小于30mm，视野范围：不小于1000米；3、镜片应完全镀膜；4、望远镜配有背带和包。 | 个
100026 | 30307204101 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约 Φ 20 mm×50 mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 个 | JY/T 0417
100027 | 30201000410 | 钢直尺 | 1.碳钢材质，1000mm，0mm～50mm分度值0.5mm， 其余分度值为1mm 2.材料为 1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV 3.刻度面平面度误差 应≤0.25 mm，允许误差应 ≤±0.15 mm 4.需有计量器 具制造许可证标志 | 把 | GB/T 9056 － 2004
100028 | 30203000101 | 机械秒表 | 总刻度不低于30s，分度值0.1s，带暂停功能，一等 | 块 | GB/T 22773－2008
100029 | 30203000202 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 块 | GB/T 22778
100030 | 30307100701 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 组 | JY/T 0411
100031 | 30205000502 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个
100032 | 30205000102 | 条形盒测力计1 | 量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个
100033 | 30205000103 | 条形盒测力计2 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个
100034 | 30205000104 | 条形盒测力计3 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个
100035 | 30205000105 | 条形盒测力计4 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个
100036 | 30205000805 | 数字测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 个
100037 | 30202005101 | 重锤 | 300 g，附细线、准尖 | 个
100038 | 30202001011 | 金属钩码 | 10 g（ Φ 22 mm）×l，20 g（ Φ 26 mm）×2，50 g（ Φ 30 mm）×2，200 g（ Φ 48 mm）×1， 允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g | 套
100039 | 30307100601 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 套
100040 | 30307100301 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm | 套
100041 | 30307100401 | 惯性演示器 | 产品供中学物理演示物体的惯性；产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成；观察的物体应能收回，成功率不小于98% | 套
100042 | 30307100901 | 阿基米德原理 实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等。圆柱体应能刚好放入吊桶内。吊桶应为透明，具上口，桶身应无划痕、缩迹、渗漏现象。上口和桶底应均有挂钩。溢水杯应为透明，具有上口和溢水嘴。直径不小于50mm，深度不小于100mm。溢水嘴与杯身应畅通。杯身应无划痕、缩迹、渗漏现象。 | 套
100043 | 30307101301 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 套 | JY/T 0408
100044 | 30307102001 | 气体浮力演示器 | 抽气式，由气球、杠杆、支杆、底座、钩码等组成 | 套
100045 | 30307101401 | 物体浮沉条件 演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 套 | JY/T 0370
100046 | 30307101601 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮时倾斜不超过 10° | 套
100047 | 30307102301 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm×50 mm | 套
100048 | 30307102302 | 压力作用效果 演示器 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套
100049 | 30307101701 | 液体内部压强 实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm~ Φ38 mm,硅橡胶膜厚0.5mm,支杆长度不小于300 mm,有手动转动机构，有标尺 | 套 | JY/T 0420
100050 | 30307101801 | 微小压强计 | 由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm,高不小于380mm,能沿标度方向移动不小于10mm,能固定；标尺长300mm,0分度在中间，最小分度线为5mm;系统气密性好 | 台 | JY/T 0415
100051 | 30199008802 | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 个 | JY/T 0514
100052 | 30307101901 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台
100053 | 30307101101 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％ | 个
100054 | 30307102101 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 m | 套
100055 | 30299000301 | 空盒气压计 | DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa点示值误差不应超过±0.7 hPa | 台 | QX/T 26－2004
100056 | 30307102401 | 流体压强与流速 关系演示器1 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源 | 套
100057 | 30307102402 | 流体压强与流速 关系演示器2 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成 | 套
100058 | 30307102411 | 流体压强与流速 关系演示器3 | 气体/液体两用式 | 套
100059 | 30307105501 | 飞机升力原理 演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 套
100060 | 30307103601 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 | 套
100061 | 30307103701 | 演示滑轮组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 组 | JY/T 0416
100062 | 30307103801 | 滑轮组 | 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ | 组 | JY/T 0416
100063 | 30307200101 | 音叉1 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 套 | JY/T 0395
100064 | 30307200103 | 音叉2 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 套 | JY/T 0395
100065 | 30307210201 | 电铃 | 在 15 m 范围内铃声清晰 | 个
100066 | 30307201001 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 套 | JY/T 0371
100067 | 30199001101 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源 与外壳抗电强度 3000 V | 台 | JB/T 6533 － 2017
100068 | 30199001502 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa 后停 止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB | 套
100069 | 30307200201 | 发音齿轮 | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | JY/T 0407
100070 | 30307105601 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm | 台 | JY/T 0414
100071 | 30307105701 | 电动离心转台 | 180 r/min～720 r/min 转速连续可调；支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm | 台
100072 | 30307403805 | 低频信号发生器 | 频率范围 0.05 Hz～50 kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 台 | JY/T0362
100073 | 30206002901 | 教学示波器 | DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 台 | JY/T 0011
100074 | 30307500201 | 凹面镜 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | JY/T 138
100075 | 30307500301 | 凸面镜 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | JY/T 138
100076 | 30307510601 | 镜面 | 不锈钢 8K 镜面，尺寸≥300 mm×300 mm | 块
100077 | 30307510801 | 光的传播、反射、折射实验器 c | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光，光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm | 台
100078 | 30307501401 | 平面镜成像实验器1 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 套
100079 | 30307501402 | 平面镜成像实验器2 | 由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1 mm）等组成；平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 套
100080 | 30199008901 | 透明水槽1 | 250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm | 个
100081 | 30199008902 | 透明水槽2 | Φ 200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm | 个
100082 | 30307501300 | 透镜及其应用 实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 盒
100083 | 30307501201 | 白光的色散与合成 演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制，其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | JY/T 0310
100084 | 30307502011 | 光的三原色合成 实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 套
100085 | 30307500800 | 三棱镜 | 1.重火石玻璃制； 2.带托架、支柱、底座； 3.三棱镜体外形为正三棱柱，边长不小于25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长不小于80mm。 4.三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 | 个
100086 | 30307500511 | 玻璃砖 | 无色光学玻璃，上底边长 35 mm，高度 35 mm，厚度 15 mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为 0.10 mm | 块 | JY/T 140
100087 | 30307500101 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | JY/T 0033
100088 | 30307502701 | 激光光学演示仪 | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺）等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm；圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 套 | JY/T 0350
100089 | 30307500601 | 光具座 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | JY/T 0034
100090 | 30307500701 | 光具组 | 包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度）。光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高 | 套 | JY/T 0047
100091 | 30307300101 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm×350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 对
100092 | 30307307401 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 对
100093 | 30307309601 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转 | 对
100094 | 30307317201 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm，长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm | 个
100095 | 30307300201 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10 min | 对
100096 | 30307300301 | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min | 对
100097 | 30307301401 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF，击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min，火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm | 台
100098 | 30307400204 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | JY/T 0057
100099 | 30307400305 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | JY/T 0057
100100 | 30307400801 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座 Φ 71 mm×112 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT | 组 | JY/T 0012
100101 | 30307400701 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座 Φ 25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT | 组 | JY/T 0012
100102 | 30307401001 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 套 | JY/T 0397
100103 | 30307401101 | 立体磁感线演示器 | 1.永磁、电磁场 2.由六块平面磁感线演示板在空间交叉均匀分布，单块面积不小于150 mm×100 mm， 在中间预留放置条形或蹄形强磁体的位置 3.未放入磁体前小铁针均匀排布，放上磁体后，小磁针应模拟出空间各个位置的磁感线分布 | 套
100104 | 30307401201 | 磁感线演示板 | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 套 | JY/T 0397
100105 | 30102001801 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度 3000 V | 台
100106 | 30102000101 | 学生电源 | 直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档，共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％U 标 ＋0.1 V），电压稳定度≤2％ U 标 ＋0.1 V，负载稳定度≤2％ U 标 ＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％ U 标 ；过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度，Ⅰ类电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V | 台 | JY/T 0361
100107 | 30102000301 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05 U 标＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95 U 标 -0.3 V，直流输出时电压偏调±（2％ U 标 ＋0.1 V） | 台 | JY/T 0361
100108 | 30307401301 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 套
100109 | 30307401801 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V，连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃，吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N | 个 | JY/T 0013
100110 | 30307402001 | 电磁铁实验器 | 电磁铁线圈 2 组、柱形铁芯 1 个、蹄形铁芯1 个、衔铁 2 个组成，附连接导线 3 根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为 500 mA 时，产生的吸力应能提起质量≥200 g 的物体 | 个
100111 | 30307401601 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm；副线圈：0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识。 | 套
100112 | 30307401701 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mm QZ 型漆包线 310 匝~330 匝，线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57mm。副线圈 0.25 mm QZ 型漆包线670 匝~680 匝，线圈架内径 24mm，绕线宽度 52mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识。 | 套
100113 | 30307410301 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 组
100114 | 30199002301 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V | 台 | JY/T 0396
100115 | 30307402301 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100mA±15 mA，吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA。触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω，开距≥2 mm | 个
100116 | 30307424101 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径 Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm，2 ～0.25 mm 2 、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 套
100117 | 30307403001 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V；接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 个 | JY/T 0021
100118 | 30307110701 | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于 5 个摆球。摆球直径 20 mm，穿线孔两端直径相同，线长 1500 mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 个
100119 | 30307105301 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm | 个 | JY/T 0349
100120 | 30307105401 | 离心轨道 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的 2 个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置。环形轨道环内径≥140 mm，短坡高≥120 mm，长坡高/圆环半径倍数不大于 4。钢球和塑料球直径 Φ 25 mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 | 套 | JY/T 0409
100121 | 30203000510 | 动能实验演示器 | 初中型，脉宽计时；三位显示，小数点后二位；有晶振；带一个光电门，光电门跨度130mm±2mm | 台
100122 | 30307207501 | 量热器 | 包括内筒、外筒、C 型盖、D 型盖、橡胶塞、搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等。C 型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D型盖上有电加热器组件 | 套
100123 | 30307205101 | 气体做功内能减少 演示器1 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA | 套
100124 | 30307205105 | 气体做功内能减少 演示器2 | 10 kΩ的NTC热敏电阻封在100 mL注射器内，同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1 s | 套
100125 | 30307204401 | 机械能内能互变 演示器 | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成， Φ 16 mm，厚 1 mm，长 65 mm；摩擦绳为约 Φ 4.5 mm 腊旗绳，长度不小于 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N | 套 | JY/T 177
100126 | 30307204601 | 金属线膨胀演示器 | 包括金属试棒（铜、铁和铝棒各 1 根）、传动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒精槽和火焰罩等；标尺不小于 40°，每 10°有一主刻度线；专用酒精槽 120 mm×40 mm×25 mm，铝材，有能盖住 3 根金属棒的火焰罩；3 组传动机构带动指针运动互不干扰，调节指针零位平稳，实验过程中指针运动方向与试棒伸缩方向一致，无跳动；在室内无风条件下，用专用酒精槽加热 3 min，指针最小偏转角应不小于 5°，最大偏转角与最小偏转角差应不小于 30° | 个
100127 | 30307204801 | 固体缩力演示器 | 由试棒、手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽等构成。碳素结构钢试棒，直径不小于 16 mm，长不小于 350 mm，扁形段长不小于 60 mm。灰铸铁手柄，M16 螺纹与试棒配合。灰铸铁底座，试棒在底座上高度 80 mm。灰铸铁铁销，直径 5 mm～6 mm，长不小于 60 mm，每套不少于 50 根。酒精槽尺寸 150 mm×30 mm×25 mm，铝，配盖，有手柄 | 个
100128 | 30307204201 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径 Φ 10 mm，外径Φ 25 mm，长 130 mm，底座 Φ 65 mm，手柄 Φ40 mm，活塞杆 Φ 8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | JY/T 137
100129 | 30407000701 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高不小于 300 mm | 个
100130 | 30407000801 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～16∶1，整体高不小于 300 mm | 个
100131 | 30206000101 | 演示电表 | 1.误差等级2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A，直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V。 2.磁电式结构，线圈摆动幅度≥70度，表头的灵敏度≤2mA，内阻≤40W； 3.每台电表附一对测试电笔。输出端全部采用不脱落式铜材接线柱。 | 只 | JY/T 0330
100132 | 30206000201 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压：2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％；交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器 | 只
100133 | 30206000603 | 直流电流表 | 1.0.6 A、3 A 双量程，误差等级2.5 级； 2.基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％；3.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级； 4.规格≥120mm×90mm×90mm。 | 只 | JY/T 0330
100134 | 30206000623 | 数字低压电流表 | 液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔；量程 0 A～4 A，3 位；1 min 自动关电，过载自恢复 | 只
100135 | 30206000802 | 直流电压表 | 1.2.5级，3V，15V双量程。 2.基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限 2.5 ％； 3.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级； 4.输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱。 | 只 | JY/T 0330
100136 | 30206000822 | 数字低压电压表 | 液晶显示，电池供电，采用 4 mm 插头插孔；量程 0 V～40 V，3-3/4 位；1 min 自动关电，过载自恢复 | 只
100137 | 30206001102 | 多用电表1 | 指针式，不低于2.5级。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H； | 只 | JB/T9283-199 9
100138 | 30206001104 | 多用电表2 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试。可用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。 | 只 | GB/T 13978－ 2008
100139 | 30206001001 | 灵敏电流计 | 测量精度 2.5 级，测量范围-300 μA～0μA～300 μA；表头内阻：G0 挡 80 Ω~125 Ω , G1 挡 2400 Ω~3000 Ω | 只 | JY/T 0330
100140 | 30307303601 | 教学用 E10 螺口 灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V，最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ | 个
100141 | 30807000901 | 电珠(小灯泡)1 | 1.5 V、0.3 A | 个
100142 | 30807000902 | 电珠(小灯泡)2 | 2.5 V、0.3 A | 个
100143 | 30807000903 | 电珠(小灯泡)3 | 3.8 V、0.3 A | 个
100144 | 30807000904 | 电珠(小灯泡)4 | 6 V、0.15 A | 个
100145 | 30307303901 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | JY/T 0117
100146 | 30307304001 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | JY/T 0117
100147 | 30307304101 | 双刀双掷开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | JY/T 0117
100148 | 30307304201 | 滑动变阻器1 | 5 Ω，3 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 个 | JY/T 0028
100149 | 30307304203 | 滑动变阻器2 | 20 Ω，2 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 个 | JY/T 0028
100150 | 30307304204 | 滑动变阻器3 | 50 Ω，1.5 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 个 | JY/T 0028
100151 | 30307304301 | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 组 | JY/T 0029
100152 | 30307304601 | 演示电阻箱1 | 插头式，4 个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω，允许误差±0.05 Ω。1 Ω和 2 Ω允许通过最大电流 2 A，5 Ω允许通过最大电流 1 A。残余电阻≤0.05 Ω | 个 | JY/T 0399
100153 | 30307304701 | 演示电阻箱2 | 十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω，残余电阻及其允差值 25 mΩ±10 mΩ，功率1 W | 个 | JY/T 0399
100154 | 30307304801 | 学生电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0～9999 Ω，残余电阻及其允差值 20 mΩ±10 mΩ，功率 1 W | 个 | JY/T 0399
100155 | 30307304401 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm、500 mm，直径均为 0.3 mm） | 台
100156 | 30807015201 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套
100157 | 30807015301 | 接线夹导线 | 纯铜接线夹；纯铜导线，长度分别为200mm、300 mm、400 mm，芯线截面积不小于 0.5 mm2 ；宜用不同线色 | 套
100158 | 30807015401 | 接线叉导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套
100159 | 30807015901 | 组合接头导线 | 一头为纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm；纯铜导线，长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm，芯线截面积不小于 0.5 mm2 ；宜用不同线色 | 套
100160 | 30307306401 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 套
100161 | 30801000101 | 低压测电器1 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支
100162 | 30801000101 | 低压测电器2 | 螺钉旋具式，测量范围 100 V～500 V，起辉电压 50 V～90 V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态≥20 M Ω , 潮态≥2M Ω；电气强度：常态 2500 V，潮态 2000 V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点，至少 2 点不低于 50 HRC | 支 | QB/T 5162 －2017
100163 | 30807000305 | 家庭电路示教板1 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 0.5 mm ）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 套
100164 | 30807000308 | 家庭电路示教板2 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）、单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 套
100165 | 30307310601 | 安全用电示教板 | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套
100166 | 30307306601 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线 Φ ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通 | 套 | JY/T 0364
100167 | 30307409301 | 太阳能探究实验箱 | 含底座、底座支架、底座滑块、0.5 V 太阳能电池板、1 V 太阳能电池板等，太阳能电池板仰角角度可调 | 套
100168 | 30307409401 | 风能探究实验箱 | 底座、底座支架、底座滑块、带支架的电动机、带支架的发电机、2 叶风叶、3 叶风叶、4 叶风叶（2 个）、水槽、小水泵、连接线（双色，各 4 条）、充电电池、电池座、二极管、可调电阻、电源等 | 套
100169 | 30807020200 | 风车及驱动系统 套装 | 搭建块、转轴、角度块、连接片、搭建面、驾驶室、连接角、可自由转动轮毂、带锁紧装置轮毂、带锁紧装置薄轮毂、轮胎、转盘、联轴器、底板、弹簧板条、气球、带支架的气球排气管、皮筋、重物等 | 套
100170 | 30307409501 | 能的转化演示器 | 机械能－电能模块 2 个、互连可演示发电/电动、风力发电模块 1 个、太阳能电池模块1 个、发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模块 1 个、半导体制冷 (热)/温差发电模块 1个、附水槽 1 个、电压指示模块（－2.5 V～2.5 V）1 个、专用电源（12 V/4 A）1 个、电池模块 1 个、连接导线若干，可吸合在竖直的钢制黑板上 | 套
100171 | 30307409601 | 能的转化实验器 | 机械能－电能模块 2 个、风力发电模块 1 个、镍氢蓄电池模块 1 个、太阳能电池模块 1 个发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模块 1 个、半导体制冷 (热)/温差发电模块 1 个、电压指示模块 1 个。选配：斯特林发动机模型 1个、专用电源（12 V/4 A）1 个（半导体致冷实验用） | 套
100172 | 30407000601 | 水轮机模型 | 含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动 15 s；冲击式需水流量≤0.05 L/s | 套

## 34.高中物理实验仪器设备包
34.高中物理教学仪器设备包
编号 | 分类与代码 | 名 称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 执行标准代号
200001 | J02007 | 直联泵 | 2XZ 型，单相，抽气速率为 1 L/s，有防回油功能；配套抽气管，长度不小于 1.5m；附真空泵进气口与外径8 mm 的转换接口 | 台 | JB/T 6533
200002 |  | 抽气筒 | 手持式。技术参数：1.抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。2.筒体为塑料制，外径≥35mm，长≥210mm。3.拉杆为金属制，表面电镀处理，直径≥4.4mm。4.手柄为塑料制，长≥55mm，与拉杆连接可靠。 | 个
200003 |  | 打气筒 | 1.气筒外径≥Φ30mm，长≥500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2.气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3.充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4.最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 | 个 | SB/T 10205
200004 | J02017 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 套
200005 | Z19001 | 仪器车 | 外形尺寸：≥600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆
200006 | J02412 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80 mm，能充两极间距大于 28mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的蹄形磁体以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁体，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000 V | 台 | JY/T 0396
200007 | J02402 | 学生电源 | 交流输出：2 V～16 V/3 A，每 2 V 一挡。直流稳压输出：2 V～16 V/2 A，每 2 V一挡。有过载保护。安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度 3000 V | 台 | JY 0361
200008 | J02409 | 教学电源 | 交流：2 V～24 V，每 2 V 一挡，2 V～6V/12 A，8 V～12 V/6 A，14 V～24 V/3A；直流稳压：1 V～25 V 分挡连续可调，2 V～6 V/6 A，8 V～12 V/4 A，14 V~24 V/2 A；40 A、8 s 自动关断。安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度 3000 V | 台 | JY 0361
200009 | J02404 | 调压变压器 | 1.额定功率：2kVA。TDGC2系列。 2.输出电压：交流0—250V、连续可调。 3.最大输出电流：8A。 4.输入电压：交流220V50Hz。 5.绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。 6.空载电源：应小于0.2A。 7.电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5kV，不带保护接地端子为3kV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不出现飞狐击穿现象。 | 台 | GB/T 10241
200010 | J02407 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 组
200011 | J02406 | 感应圈 | 应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极。输出电压调节范围应为9 kV～300 kV（单边脉冲峰值），正反向（或反正向）电压峰值之比应不小于1.5。输出电流最大应达到4 mA（平均值）。不设放电电极，外部没有火花放电时感应圈不应损坏；设放电电极时，放电电极应定位，在可能调节到的最大放电距离时感应圈应不损坏。在最高输出电压，放电间隙 5 mm 时感应圈连续放电 15 min，温升应不超过 15 ℃ 。感应圈高压绕组与电源输入端的抗电强度应不低于 3000 V，高压绕组与保护接地线之间的抗电强度应不低于 3000 V。应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极；应设防护罩，面板显著位置应有“当心触电 ”的安全警示标志 | 台
200012 |  | 电子起电机 | 放电距离应为 5 mm～35 mm，输出高压电流应≤500 μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于 30 min，输出电压对地正负对称 | 台
200013 | J00002 | 木直尺 | 1.用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。 2.尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。 3.漆层色调厚薄均匀。 4.刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。 5.米尺的外形尺寸≥1000mm×25mm×8mm。6、全尺刻度累计误差≤2mm。 | 只 | JY 168
200014 | J00002 | 钢直尺1 | 1.碳钢材质，长度200mm，分度值为1mm 2.材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV 3.刻度面平面度误差 应≤0.25 mm，允许误差应 ≤±0.15 mm 4.需有计量器具制造许可证标志 | 只 | GB/T 9056
200015 | J00002 | 钢直尺2 | 1.碳钢材质，长度600mm，分度值为1mm 2.材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV 3.刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应 ≤±0.15 mm 4.需有计量器具制造许可证标志 | 只 | GB/T 9056
200016 | J00005 | 游标卡尺 | 测量范围 0 mm～150 mm，分度值 0.02 mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 | 把 | GB/T 1214.2
200017 | J00007 | 外径千分尺 | 测量范围 0 mm～25 mm，分度值 0.01 mm。螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 只 | GB/T 1216
200018 |  | 数显游标卡尺 | 量程 0 mm～150 mm，分辨力 0.01 mm | 把
200019 | J00205 | 托盘天平1 | 最大称量200 g，分度值0.2 g 单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子。托盘直径≥80mm；外形尺寸：≥200mm×70mm×140mm。除托盘外均为金属材质，托盘为塑料材质。 | 台 | QB/T 2087
200020 | J00205 | 托盘天平2 | 最大称量500 g，分度值0.5 g。单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：200 g、50 g、10 g 各 1 个，100 g、20 g 各 2 个，钢制镊子。托盘直径≥80mm；外形尺寸：≥200mm×70mm×140mm。除托盘外均为金属材质，托盘为塑料材质。 | 台 | QB/T 2087
200021 | J00231 | 电子天平 | 最大称量1000 g，分度值0.1 g。称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准 | 台 | GB/T26497
200022 |  | 指针式体重计 | 0～160kg，500g | 台
200023 | J00706 | 金属钩码 | 50 g ±0.5 g，每盒 10 个，可叠放；材料采用纯度 99.6%、粒度不小于 80#的铁基粉或其他钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于HB70；上下钩的连线应通过钩码主体的轴线 | 套
200024 | J00707 | 金属槽码 | 2 g ×4，5 g ×4，10 g ×4，20 g ×4，50 g ×4，100 g ×2，200 g × 1；5 g × 1金属槽码盘和 10 g × 1 金属槽码盘 | 套
200025 |  | 电子停表 | 全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 块 | QB/T 1908
200026 | J01207 | 电火花计时器 | 包括多频率电火花计时器、重锤、弓形夹、纸带、备用墨粉纸（不少于 30 张）等。交流电压 220 V±22 V；多频率 20 Hz、50 Hz、100 Hz。火花能击穿 10 mm 的空气间隙，宜有同步释放功能。实验效果：重力加速度实验值与当地重力加速度的相对误差应不大于 3%。高压脉冲端子应有当心触电警告文字 | 个 | JY/T 0390
200027 | J01201 | 数字计时器 | 存储Ⅰ型。四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 台
200028 |  | 频闪光源 | 频闪光源 25 Hz、50 Hz，可实时观测运动物体图像 | 台
200029 | J01303 | 温度计1 | 红液。测量范围：0～100℃；最小分度值：1℃；允许误差<1.5 ℃。全长≥300mm；外径：6±1mm；头≥10mm。玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | JJG 130
200030 | J01303 | 温度计2 | 水银。测量范围：0～200℃, 分度值 1 ℃ , 示值误差<1.5 ℃。玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 | 支 | JJG 130
200031 | J00701 | 条形盒测力计1 | 测量范围 0 N～10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | JY 0127
200032 | J00701 | 条形盒测力计2 | 测量范围 0 N～5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | JY 0127
200033 | J00701 | 条形盒测力计3 | 测量范围 0 N～2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | JY 0127
200034 | J00705 | 圆盘测力计 | 圆弧刻度尺，直径 160 mm ， 刻度范围180 °；量程0N 〜5N，分度值0.1 N ；示值误差≤1/4分度 ， 升降示差≤1分度，重复性偏差≤1分度 | 个 | JY 0127
200035 |  | 拉压测力计 | 指针式，量程为-10 N～10 N，分度值 0.2 N，示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | JY 0127
200036 | J00702 | 双向测力计 | 1.主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 个 | JY 0127
200037 |  | 高中数字演示电表 | 1.直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm。2.直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度0.5％；交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器 | 只
200038 | J01407 | 直流电流表 | 1.0.6 A、3 A 双量程，误差等级2.5 级； 2.基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限2.5％；3.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级； | 只 | JY 0330
200039 | J01408 | 直流电压表 | 1.2.5级，3V，15V双量程。 2.基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限 2.5 ％； 3.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级； 4.输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱。 | 只 | JY 0330
200040 | J01409 | 灵敏电流计 | 测量精度 2.5 级，测量范围-300 μA～0μA～300 μA；表头内阻：G0 挡 80 Ω~125 Ω , G1 挡 2400 Ω~3000 Ω | 只 | JY 0330
200041 | J01410 | 多用电表1 | 指针式，不低于2.5级。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H； | 只 | JB/T 9283
200042 | J01456 | 多用电表2 | 数字式，三位半，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试。可用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。 | 只
200043 | J01456 | 多用电表3 | 数字式，四位半，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试。可用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。 | 只
200044 | J01407 | 交流电流表 | 1.毫安级； 2.准确度等级：2.5级； 3.阻尼时间：不大于4秒； 4.采用磁电系表头，电表采取半波整流及滤波。 | 只 | JY 0330
200045 | J01402 | 演示电流电压表 | 指针式内磁结构，有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；基本误差：±2.5%；阻尼时间：≤6s；准确度等级：2.5级。外型规格≥160mm×110mm×50mm。 | 台
200046 | J01402 | 演示微电流电阻表 | 1.主要规格及技术参数：DCA:(G)-50μA-0-+500μA，0-100μA；DCV：0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V；DCΩ：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1kΩ（中心值100Ω），R×100：100-10kΩ（中心值1kΩ），R×1kΩ：1kΩ-100kΩ（中心值10kΩ）；灵敏度：DCV：5kΩ/V； 2.基本误差：DCA、DCV为±2.5%，DCΩ为标度尺弧长±2.5%； 测电流：直流微电流微安级。 测电压：直流电压测量。 测电阻：分辩率0.1Ω。精度：0.5级,三位半数码显示。 | 台
200047 | J14458 | 教学示波器 | DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 台 | JY 0011
200048 | J14457 | 示波器 | DC～10 MHz，扫描范围 10 Hz～100 kHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V。触发电平锁定 | 台
200049 | J01424 | 电阻箱1 | 四位9999Ω，0.5级。 | 个 | JY/T 0399
200050 | J01424 | 电阻箱2 | 六位99999.9Ω，0.1级。 | 个
200051 | J14477 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数大于等于一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 台
200052 | J01373 | 湿度计 | 1.指针式，仪表盘上印有湿度标识； 2.湿度范围：0%RH-100%RH，最小标识：2%RH； 3.测量误差：30-90%RH时＜7%；4、工作湿度：-10℃—+50℃； | 个
200053 |  | 空盒气压表 | 800～1060hPa，1hPa,误差≤±2.0hPa | 台 | QX/T 26
200054 |  | 量角器(圆等分器) | 角度分度线应为 0 °~180 °和 180 °~0 °双向标度，最小分度值应为 1 ° , 双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1cm；半圆直径应为 500 mm～510 mm；厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的直径应在0 °~180 °线（x 轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 y 轴的位置；半圆孔直径应为 10 mm～12 mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间 | 个
200055 | J04206 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于98% | 套
200056 | J04076 | 摩擦计 | 1.产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成； 2.摩擦板用木材制作，表面平整。 | 套 | JY 40
200057 | J04009 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 组 | JY 132
200058 | J04010 | 帕斯卡球 | 1.主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成； 2.圆管选用金属无缝钢管，端应有连接，空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理； 3.空心球用不锈钢制作。 | 个 | JY 106
200059 | J04075 | 摩擦力演示器 | 由底板、摩擦板、摩擦块、电机、固定支撑杆等组成；提供 3 种不同摩擦系数的摩擦面；摩擦板不小于 300 mm×90 mm× 10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀；摩擦块尺寸不小于110mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩；电机拉动速度 0 cm/s～5 cm/s，可调节；匀速运动速度误差±5% | 台
200060 |  | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理。由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的应为红色圆点；三脚架的钢丝弹性应良好。演示效果应明显。 | 套
200061 | J04052 | 力的合成分解演示器 | 由测力计﹑测力计定位夹﹑单滑轮夹与滑轮﹑双滑轮定位夹与滑轮、带刻度的演示板、立杆、底座和拉绳等组成 | 套
200062 |  | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调。滑轮外径不小于40mm；支杆直径不小于5mm，长不小于200mm，高度调节不小于100mm。 | 套
200063 | J04903 | 高中力学演示板 | 1.为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等配件组成。 2.能完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”等52种力学实验项目。 | 套
200064 | J04423 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长 160mm；支架高 460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg；每根摆线能承受静拉力不小于摆体重力的 5 倍。摆体前10 次的回升累计递减量应≤65 mm | 个 | JY/T 0392
200065 | J04234 | 离心轨道 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的2个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置。环形轨道环内径≥140mm，短坡高≥120 mm，长坡高/圆环半径倍数不大于4。钢球和塑料球直径 Φ25mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 | 套 | JY 169
200066 |  | 电动离心转台 | 180 r/min～720 r/min 转速连续可调；支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm | 台
200067 | J04054 | 毛钱管(牛顿管) | 金属片和羽毛片有明显的颜色区分；抽气使管内压强降至-0.095 MPa，停止抽气静置 1 min，管内压强应保持－0.095MPa 不变；金属片和羽毛片同时到达时间相差不超过 0.02 s；附外置磁钢 | 套 | JY 0129
200068 |  | 伽利略理想斜面演示器 | 轨道总长度≥1200 mm。轨道采用可弯曲的软性材料，轨道下行段固定，上行段的倾角可调节；两段轨道以圆弧过渡，过渡圆弧应光滑；运动物体为钢球 | 套
200069 | J04270 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成；由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。底座及面板采用厚度不小于1mm的钢板制作。X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。 | 套
200070 | J04264 | 演示轨道小车 | 由铝合金轨道、2 辆小车及配件组成，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置，终端有捕捉小车的装置。轨道的有效运动长度≥900mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的 0.03%。可用打点计时法开展加速度的测量、滑动摩擦与滚动摩擦、惯性、弹性碰撞、非弹性碰撞等实验；在倾斜度 1:50 的轨道上小车应能从静止开始运动；测量加速度相对误差≤8% | 套 | JY/T 0391
200071 | J04263 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式；由轨道、1 辆小车及配件组成，应配有打点纸带，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置、固定计时器的平台，终端有捕捉小车的装置；轨道的有效运动长度≥600 mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的 0.03%；安装计时器后，记录纸带应能平行轨道运动；在倾斜度 1:50 的轨道上小车应能从静止开始运动 | 套 | JY/T 0391
200072 | J04226 | 气垫导轨 | 导轨长 1200 mm～2000 mm，含滑行器、配备块、挡光片、挡光条、弹性碰撞器、非弹性碰撞器、滑轮、垫脚、定高垫块、砝码盘、弹簧振子、光电门架等附件 | 台 | JY 0063
200073 |  | 小型气源 | 在额定出口面积条件下输出气压应不小于 5.8 kPa，噪声不大于 65 dB，应有配合弹簧振子和气垫导轨使用的接口或过渡接口；泄漏电流：II类电器应不大于0.25 mA；电气强度：II 类电器应为3000 V | 台 | JY 111
200074 | J04402 | 牛顿第二定律演示仪 | 由双轨道、刹车装置、滑轮、2 辆小车、拉力挂钩等组成。轨道有效运动长度不小于 600 mm，轨面直线度误差不大于有效运动长度的0.03%，两轨面平行度误差不大于有效运动长度的 0.1%；小车质量应为 200g+n×50 g (n=0、1、2… …)，误差不大于小车标称质量的 2%；小车放在斜度 1：50 的轨道上应能从静止开始运动；刹车装置应能调节，使两辆小车同时静止或者同时开始运动；滑轮倾斜角度应可调节且固定可靠。当两小车质量相同，拉力相同，同时释放，行程误差不大于5％；当两小车质量相同，拉力为 1:2，同时释放，行程误差不大于 10% | 套 | JY/T 0368
200075 | J04467 | 反冲运动演示器 | 水介质压力驱动式；盛水器盛水量≥1500 mL，一次储水后应能使旋转体转动不少于 5 周；旋转式各喷嘴都为顺时针（或逆时针）方向，应沿旋转时圆周的切线方向；喷嘴在旋转体上的分布应能保持旋转体的动平衡；喷出的水应能收集在储水槽内 | 套
200076 | J04242 | 超重失重演示器 | 包含支架、拉绳、缓冲装置、重物、制动装置等，有记忆功能的弹簧测力计或数字测力计 | 个
200077 | J04469 | 动能势能演示器 | 包括2组平行铝合金滑道；直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于3组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置 测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小 | 台
200078 | J04228 | 平抛竖落仪 | 重锤击打式，两球应同时落地 | 个
200079 | J04254 | 平抛运动实验器 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 套
200080 |  | 运动频闪观测仪 | 频闪光源 25 Hz、50 Hz，可实时观测运动物体图像 | 套
200081 | J04258 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 套
200082 | J04230 | 向心力演示器 | 手摇式，皮带传动，铝制转盘，用于演示向心力与半径之间的关系 | 台 | JY 136
200083 | J04026 | 演示力矩盘 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用。仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成。 | 个 | JY 0173
200084 | J04024 | 力矩盘 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用。仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成。 | 个 | JY 0173
200085 | J04433 | 动量传递演示器(碰撞球) | 包括底板、立柱、横杆、横梁、钢球等。支架上悬挂 5 个等质量、等直径且相互接触的钢球，并设有微调装置，用来调节钢球高低。钢球直径不小于 20 mm | 套
200086 | J06204 | 音叉1 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸不小于300 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 套 | JY/T 0395
200087 | J06204 | 音叉2 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸不小于140 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 套 | JY/T 0395
200088 | J05203 | 纵波演示器 | 1、由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成； 2、支架应有足够的强度，表面经防锈处理； 3、振子为柱体或球体金属件。表面镀铬，振子可在弹簧钢片上调整其高度； 4、弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理； 5、螺旋弹簧需经防锈处理，在工作状态下应满足如下要求； 6、螺旋弹簧吊线结点应在一条直线上，且分布均匀。 | 套 | JY 0333
200089 | J06206 | 共振音叉 | 440 Hz±0.5 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸不小于140 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 对 | JY/T 0395
200090 |  | 绳波演示器 | 1.能模拟横波、行波、驻波、偏振 2.产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成； 3.使用电源：220V50Hz； 4.有效刻度不小于100cm。 | 套
200091 |  | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧密绕；弹簧钢丝宽 2.5 mm~2.8 mm，厚 0.6 mm～0.8 mm；弹簧刚度2.0×10－3 N/mm～5.0×10－3 N/mm；圈数不小于 130，弹簧旋绕比为 25 倍～35 倍 | 个
200092 | J05203 | 波动演示器 | 1.帘式，由偏心轮、横波杆、纵波杆和质点组成，能演示纵、横波的形成及传播。外形尺寸≥500mm×200mm×200mm； | 台
200093 | J05205 | 发波水槽 | 由水波槽、振动器、频闪光源和投影设备等组成，振动器的振幅应能调节，水槽尺寸不小于 30 cm×30 cm×35 cm,屏幕尺寸不小于 26 cm×24 cm。性能要求：能消除边缘产生的反射波；能够演示小孔的口径不变，调整频率，衍射由不明显到明显；能够演示频率不变，改变小孔的口径，衍射由不明显到明显；投影清晰，可见度好 | 套
200094 | J05001 | 弹簧振子1 | 气垫式；附气源，不附气源用气垫导轨气源的需配接口（接口大端 30.5 mm±0.5 mm，小端 29.5 mm±0.5 mm，长不小于 35 mm）；振动 10 个周期，无配重时振幅≥80％ ，配重 20 g 时振幅≥70% | 套 | JY 0332
200095 | J05001 | 弹簧振子2 | 竖式；由悬挂式螺线弹簧、重物和标度板构成；弹簧为拉力式，量程宜为4.9 N，质量宜为 200 g、100 g 两种；应能固定在外径为 120-0.5 mm 的立杆上，标尺分度值应为 1 mm，零位在中部 | 套 | JY 0332
200096 |  | 弹簧振子振动图象描绘器 | 自动稳定走纸。由弹簧振子装置、高压脉冲装置和卷纸机构成。1.弹簧振子装置应包含内置式气源、气垫导轨、弹簧、滑块等，气源应能为弹簧振子提供充足稳定的气流，保证弹簧振子滑块能在气垫导轨上活动。2.高压脉冲装置应包含高压发生器和放电电极（放电针电极由放电针和电极板组成，放电针固定在振子滑块上，工作时随滑块一起运动）。 | 台
200097 | J05011 | 匀速圆周运动投影器 | 产品由吊杆、指示灯、电磁铁、电磁铁开关、电机开关、电位器、单摆球、转盘、指针、电流插座、机箱组成。 | 台
200098 | J05009 | 单摆组 | 5个摆球，全部带线，线长不小于1m | 组
200099 | J05015 | 单摆振动图象演示器 | 有底座、单摆锤、立柱、电磁铁及电机组成。 | 台
200100 | J05015 | 单摆运动规律演示器 | 由铝合金底座、支撑杆、摆球等组成；可改变摆长、摆球质量；配置光电门、计时器、无线传输模块等，与演示用显示屏配套使用显示频率、周期等；实验误差不大于 5% | 套
200101 | J05021 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使 5 个摆长不同的单摆发生共振，用来演示驱动力周期和单摆固有周期相同时发生共振 | 台
200102 | J07252 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸不小于20 mm×50 mm，铅柱镶铁部分长度应为铅圆柱长度的1/2；挤压架应能将2个铅圆柱体装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.3 mm；刮削器应由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 套 | JY 171
200103 | J07653 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座 Φ65 mm，手柄 Φ40 mm，活塞杆 Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | JY 137
200104 | J07458 | 气体做功内能减少演示器 | 由盒体（内置微电流放大器和电池盒），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100mL注射器内组成。 | 套
200105 | J04077 | 油膜实验器 | 由盛水盘、计数板、滴液器、油酸稀释液（或油酸）、粉、粉盒等组成。盛水盘深度不小于 20mm，中心点到边沿的最小距离不小于 100 mm，中心点应有明显标记。计数板需透明并印有正方形格子，格子边长 5 mm，计数板应能覆盖整个盘面。粉盒内滤粉网不小于 300 目，粉不溶于水。滴液器灵活好用，不漏液 | 套 | JY/T 0372
200106 |  | 浸润和不浸润现象演示器 | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。 | 个
200107 | J07466 | 液体表面张力演示器 | 可观察不同形状、不同状态的薄膜，薄膜产生的收缩效果等，宜能支持表面张力测量实验 | 套
200108 | J07467 | 毛细现象演示器 | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。 | 套
200109 | J04091 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 1、道尔顿板是通过宏观的方法，通过钢珠下落过程中与铜钉列阵碰撞后，因钢珠的位置随机性来观察统计规律；2、仪器结构包括：漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框（或塑料框）、狭槽、钢珠（或塑料球）、闸门、钢珠（或塑料球）出口、盒子、底脚。 | 台 | JY/T 0389
200110 |  | 玻意耳定律实验器 | 有带刻度气室，压力表，放气阀，底座组成，符合教学实验要求。 | 套
200111 | J07445 | 盖·吕萨克定律实验器 | 1、演示器由尺度板、玻璃管、橡胶塞、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成；2、用来实验一定质量的某种气体在压强不变的情况下其体积V与热力学温度T成正比。 | 套
200112 | J04089 | 气压模拟演示器 | 产品由导向杆、配重块、透明桶、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座（箱体）、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。 | 套
200113 | J10021 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z-100 型指针验电器检验张角≥30 ° | 对 | JY 179
200114 | J10022 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸酯棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z-100 型指针验电器检验张角≥30 ° | 对 | JY 179
200115 | J10004 | 箔片验电器1 | 教师用，两只，检验物体是否带电，正电还是负电 | 对 | JY 202
200116 | J10004 | 箔片验电器2 | 学生用，两只，检验物体是否带电，正电还是负电 | 对 | JY 202
200117 | J10005 | 指针验电器 | 透明外壳，刻度指示，演示物体带正电或负电，测量导体之间的电势和电势差，演示在导体中形成电流的条件，带法拉第圆筒 | 对 | JY 203
200118 | J10030 | 感应起电机 | 大圆盘，有两片同轴有机玻璃圆盘反向旋转，皮带转动，电刷与盘面的波片接触合理 | 台 | JY 115
200119 | J10032 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。半枕形导体下方应有一个导电挂钩，导电挂钩不应有尖端。圆筒导体的直径应不小于 55mm，长度应不小于 100 mm。半枕形导体应宜用 304 号及以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与 D－YDQ－Z-100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电，10 min 内指针验电器的指针张角应≥30º | 副
200120 | J10351 | 小灯座 | 卡口螺口两用，带接线柱 | 个 | JY 116
200121 | J10373 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃ , 操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | JY 0117
200122 | J10354 | 滑动变阻器1 | 20 Ω , 2 A。滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300 ℃ | 个 | JY 0028
200123 | J10354 | 滑动变阻器2 | 50 Ω , 1.5 A。滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300 ℃ | 个 | JY 0028
200124 | J10354 | 滑动变阻器3 | 200 Ω , 1.25 A。滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定电流连续工作30min，温升不应超过300 ℃ | 个 | JY 0028
200125 | J10357 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm、500 mm，直径均为 0.3 mm） | 台 | JY 217
200126 | J10357 | 电阻定律实验器 | 测量有效距离不小于100cm，不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 台
200127 | J10368 | 演示线路实验板 | 高中演示组，底板（不少于6块），单板面积为≥360mm×240mm，分布不少于90个小孔，纵横距离30mm。并由塑料插座，空位插座，电池座盒（1.5V），开关，紧固销，插头接线、紧压器，吊环，走线插座组成。1、该实验板能根据实验需要拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。2、线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。 | 套 | JY/T 0218
200128 | J10368 | 学生线路实验板 | 1、供学生分组实验用；2、主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积≥360×240mm，板面上均布等间距的不少于90个小孔）2块、元器件插座、电池插座、开关、空位插座、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。 | 套 | JY/T 0218
200129 | J10374 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃ , 操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | JY 0117
200130 | J10375 | 双刀双掷开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃ , 操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | JY 0117
200131 | J10031 | 范氏起电机 | 放电距离：>300mm；最大电流：<30µA； 电源：~220V；功率：<100W；使用环境：温度：10~40℃，湿度：﹤60% | 台
200132 | J10033 | 球形导体 | 由圆球形导体或开口的圆球形导体、绝缘支杆和底座构成。导体宜用 304 号以上不锈钢制成，球体直径应不小于90mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z-100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电，10 min 内指针验电器的指针张角应≥30º | 个
200133 | J10006 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等，导电杆直径不小于 2 mm，长度不小于 250 mm，绝缘柄直径不小于 10 mm，长度不小于 150 mm | 个 | JY 204
200134 | J10003 | 移电球(验电球) | 有机玻璃绝缘把手，用于验电球静电实验中移送电荷 | 个 | JY 183
200135 | J10017 | 验电羽 | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成。绝缘支架上装有两片金属片，两金属片间夹有若干长条形细尼龙绳 | 对
200136 | J10027 | 尖形布电器 | 金属支架，一段为尖头，一段为平头 | 个 | JY 184
200137 |  | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套
200138 | J10028 | 金属网罩 | 演示电荷平衡时导体内部的电场强度等于零 | 个 | JY 185
200139 |  | 电荷间作用力演示器 | 由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。 | 套
200140 | J10034 | 电场线演示器 | 由单点电极演示板、双点电极演示板（同种电极和异种电极）、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成 | 套
200141 | J10029 | 平行板电容器 | 由底座、极板、介质板等构成，两平行板间距离可调，最大应不小于 100 mm，最小距离应不大于 3 mm。介质板插入两极板中间后，极板与介质板间应能接触。极板装配后，两块板面之间的相对面积应能任意调节，相对面积变化应能从100％变化到零。宜采用转动或平移错开极板改变相对面积的方式 | 套 | JY 205
200142 |  | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 用实验球模拟带电粒子，有加速电极、偏转电极 | 套
200143 | J10039 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、陶瓷电容器、独石电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。性能要求：电容器要标明相应参数 | 套
200144 |  | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 套
200145 | J11001 | 条形磁铁 | D－CG－LT－180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | JY 0057
200146 | J11002 | 蹄形磁铁 | 一体成型，D－CG－LU－100，表面磁感应强度≥0.07 T | 个 | JY 0057
200147 | J11034 | 立体磁感线演示器 | 1.永磁、电磁场 2.由六块平面磁感线演示板在空间交叉均匀分布，单块面积不小于150 mm×100 mm， 在中间预留放置条形或蹄形强磁体的位置 3.未放入磁体前小铁针均匀排布，放上磁体后，小磁针应模拟出空间各个位置的磁感线分布 | 套
200148 | J11032 | 磁感线演示板 | 由投影板、小铁棒（无转轴），条形磁铁和U形磁铁组成。投影板上有空穴，空穴中封入小铁棒。整块板上的空穴数量不小于700个。外形尺寸：≥250mm×250mm×60mm。小铁棒应分布均匀，在空穴中能灵活地自由运动。在未处于永久磁铁的磁场中时，小铁棒可在任意方向取向，不应排成磁感线的形状，在磁场中排列的磁感线形状应自然。 | 套 | JY/T 0397
200149 | J11035 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 套
200150 | J11006 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，底座 Φ25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT | 套 | JY 0012
200151 | J11005 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，底座 Φ71 mm×112 mm。磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT | 对 | JY 0012
200152 | J11209 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm；副线圈：0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识。 | 套 | JY 120
200153 | J11210 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mm QZ 型漆包线 310 匝~330 匝，线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57mm。副线圈 0.25 mm QZ 型漆包线670 匝~680 匝，线圈架内径 24mm，绕线宽度 52mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识。 | 套 | JY 121
200154 | J11213 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100mA±15 mA，吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA。触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω，开距≥2 mm | 个 | JY 50
200155 | J11215 | 左右手定则演示器 | 1、左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成；2、底座用非金属材料制成，其底部安装垫角；3、产品应符合JY0014－90《左右手定则演示器》的要求。 | 个 | JY 0014
200156 | J11217 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V；接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 个 | JY 21
200157 | J11216 | 阴极射线管1 | 磁效应管。演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 | 个 | JY 181
200158 | J14453 | 阴极射线管2 | 示直进管，十字板竖立时在玻壳端面应有十字板的阴影。荧光亮度应比环境亮度高 1.5 cd/m2 以上 | 支 | JY 181
200159 | J14453 | 阴极射线管3 | 机械效应管，卧式、立式。滚轮叶片上应涂有不同颜色的荧光粉。工作时亮度应不低于 50 cd/m2 | 支 | JY 181
200160 | J14453 | 阴极射线管4 | 静电偏转管，在偏转板上加 250 V 直流电压时，电子束轨迹末端偏转应不小于12 mm，工作时亮度不低于 100 cd/m2 | 支 | JY 181
200161 | J14462 | 低频信号发生器 | 频率范围 0.05 Hz～50 kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V | 台
200162 | J14463 | 高频信号发生器 | 金属外壳，尺寸≥140mm×100mm×200mm。指标：1.高频信号频率范围：400KHz-130MHz，5个频段。2.频率刻度误差小于5%。3.高频信号输出幅度：第1-4频段大于300mV连续可调；第5频段大于50mV连续可调。4.高频信号衰减：0dB、-20dB、二档。5.高频信号调幅度：大于20%。5.使用电源：220V。 | 台 | JY 0362
200163 | J14464 | 教学信号发生器 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号 | 台 | JY 0362
200164 |  | 强磁针 | 高磁能积磁体，底座直径≥60mm，磁铁长度≥90mm。 | 个
200165 |  | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1、产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成；2、工作条件：电源220V、50Hz；3、两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触；4、电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次. | 套
200166 | J11045 | 安培力演示器 | 产品由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成。 | 套
200167 | J11227 | 自感现象演示器 | 规格：≥500*400mm 口字型铁芯 在通电自感中加入12v直流电，能使断路灯泡发亮.通过互感 还能使断路中的灯泡发亮。 | 台 | JY/T 0365
200168 | J11231 | 电磁感应演示器 | 匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流：单根导线切割磁感线，经过微电流放大器，可用演示电表指示；电动机线圈及支架在电磁铁磁场的匀强区内旋转，感生电动势（峰值）应为 0.5 V～1.6V；软线圈移出电磁铁匀强区时感生电动势应为 0.4 V～1.5 V（峰值）；长方形线圈的长边在匀强磁场中约 0.5 m/s～1m/s 的速度作切割磁感线运动，感生电动势应为 0.3 V～1.0 V（峰值） | 套
200169 | J11224 | 楞次定律演示器 | 平面型开口环和闭口环；环的外径应不小于 90 mm，内径应不小于 50 mm，总厚度应不小于 1.6 mm；用教学用条形磁钢迅速抽出(或插入)闭合环时，梁的偏转角应不小于 30 ° , 用强磁条形磁钢迅速抽出(或插入)开口环时，环带动梁的偏转角应为 0 ° | 套 | JY 0015
200170 |  | 电磁阻尼演示器 | 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 | 套
200171 |  | 动能发电手电筒 | 由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。 | 套
200172 |  | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体，由磁极、开关、电源指示灯、电位器、电源插座、插头线夹、单匝线圈、换向器、底座等组成。 | 套
200173 | J11221 | 三相电机原理演示器 | 1、包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分；2、与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理；3、当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 套 | JY 24
200174 | J11220 | 手摇三相交流发电机 | 由永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演器两部分组成。附件磁针为冀形。 | 台 | JY 23
200175 | J14025 | 三线电子开关 | 教学示波器和学生示波器配套的教学仪器，可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用 | 台 | JY/T 0398
200176 | J11232 | 交流电路特性演示器 | 频率连续可变（1 Hz～60 Hz）的正弦电源；用于交流电路中感抗、容抗和纯电阻实验，需包含大电感、小电感，大电容、小电容，电阻等比较实验 | 台
200177 | J11223 | 可拆变压器 | 单相芯式结构，铁芯以优质钢硅片冲制并经绝缘处理。变压器初级线圈 1400 匝在 220 V 、50 Hz 电源供电时，空载电流应不大于 100 mA 。 空载时变压器电压比与线圈匝数比误差应不大于3%；变压器的电流比与线圈匝数比的误差升压时应不大于 10% ，降压时应不大于 15%，均不应出现正误差。变压器的效率应不低于 65% 。额定功率 35 VA ，变压器在额定功率时连续运行 30 min ，温升应不高于 30 ℃。变压器抗电强度：初级线圈与铁芯间应不小于 3000 V 。初级线圈与铁芯、初级线圈与次级线圈绕组间的电气间隙和爬电距离应均不小于 6 mm。接线柱周围不应使用金属面板 | 台 | JY 14
200178 | J11226 | 小型变压器 | 采用高强度漆包线，高硅钢片可拆线圈。 1.一次绕组：线圈匝数 120 匝，额定电压 4V，额定电流 250 mA 2.二次绕组：线圈匝数 60 匝，额定电压 2 V，额定电流 500mA；线圈匝数 240 匝，额定电压 8 V，额定电流 125 mA 3.小型变压器 120 匝线圈在 4 V、50 Hz 电源供电时的空载电流应不大于 50 mA 4.空载电压比与线圈匝数比的误差应不大于 2％ 5.电流比与匝数比的误差，升压时应不大于 10％，降压时应不大于 20％，不应出现正误差 6.变压器的效率应不小于 70％。抗电强度应不小于 500 V（有效值） | 套 | JY 15
200179 | J11225 | 变压器原理说明器 | 由线圈、U 形铁芯、条形铁轭、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、弱阻尼摆、摆架、示教板、感应线圈、铝环、低压小灯泡、可调电阻、接线铝片、感应灯等组成；1600 匝线圈接 220 V 时空载电流应不大于 60 mA | 台 | JY 13
200180 |  | 日光灯原理演示器 | （电感式）演示自感现象的应用，验证镇流器的及启动器的作用 ；有效可视面积≥270mm×390mm | 套
200181 | J11233 | 洛伦兹力演示器 | 1、由洛伦兹力管，励磁线圈，控制组合，暗箱四大部分组成；2、洛伦兹力管为一个大玻璃泡，泡内抽真空后，充入一定压强的惰性气体励磁线圈又称亥姆霍兹线圈，为一对环形线圈，同轴平行放置； | 台 | JY 219
200182 | J14476 | 电子束演示器 | 1、加速极电压：0～200伏连续可调；2、偏转板电压：电压幅度0～40伏连续可调电压方向：上正、断路、下正三档；3、电源：220V±10%50Hz4、功率消耗：小于8瓦。 | 台 | JY 0017
200183 |  | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、湿度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。连接导线抗拉力≥20N，插头与插座间接触可靠，插头与插头间能相互套接；全部元器件均应安在面板上，便于学生识别。并且在实物旁注明其符号，便于连接和分析电路。 | 套
200184 | J14451 | 低气压放电管组 | 发送：放电距离0.2㎜～2㎜可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容3500pF～8500pF | 套 | JY 186
200185 | J11235 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 套 | JY 0114
200186 | J20201 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | JY0033
200187 | J20002 | 凹面镜 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 个 | JY 138
200188 | J20003 | 凸面镜 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 个 | JY 138
200189 | J20006 | 玻璃砖 | 外形尺寸：上底长为 35 mm，两底角为60 ° ±0.5 °和 45 ° ±0.5 ° , 高度为 35mm± 1 mm，厚度为 15 mm±1 mm；上下两面底面平行度为 0.10mm；以抛光的梯形面为基准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为 0.1 mm；玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，表面粗糙度为Ra6.3，上下底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理 | 块 | JY 140
200190 | J20207 | 光具座 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | JY 0034
200191 | J20011 | 三棱镜 | 1.重火石玻璃制； 2.带托架、支柱、底座； 3.三棱镜体外形为正三棱柱，边长不小于20mm，相邻两角应为60°±0.5°，棱长不小于80mm。 4.三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 | 个 | JY 142
200192 | J20218 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制，其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | JY 0310
200193 |  | 光的折射全反射实验器 | 包括演示屏、折射镜、光源、光源座、反射镜、底座、漫反射镜等。可折叠，演示屏半径≥130 mm，半圆玻璃折射镜半径≥35 mm | 套
200194 | J20208 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 包括光具座、白光光源（亮度和焦距可调）、光屏、光栅、多缝、双缝、单缝 3个、偏振片 1 对、牛顿环、起偏器等。性能要求：可以观察清晰的白光干涉条纹 | 套 | JY 141
200195 | J20213 | 激光光学演示仪 | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺）等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm；圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 台 | JY 0350
200196 | J20223 | 双缝干涉实验仪 | 包含光源、滤光片、单缝、双缝（标记双缝间距）、遮光筒（可以测得或标记双缝到光屏的距离）及测量系统（带游标卡尺或螺旋测微器）等；不加滤光片时可调出白光的干涉条纹，加上滤光片后可以清晰呈现 5 条以上干涉条纹 | 台 | JY 64
200197 | J20226 | 牛顿环 | 直径≥20 mm，凸面曲率半径≤2000 mm；直径≥25 mm，凸面曲率半径≤6000 mm；直径≥50 mm，凸面曲率半径≤25000 mm。在白光照明下，牛顿环的干涉图样为同心圆环，中心为暗圈，干涉条纹明显清晰，同一干涉环带粗细均匀，无明显变形；牛顿环调节机构能使干涉条纹的形状和位置发生变化，干涉条纹基本位于环座中央 | 个 | JY 0300
200198 | J20216 | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻棒、通信演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6 m，传光束长度≥400 mm，横截面≥2.55 mm2 ，白光透过率≥50%，传像束长度≥350 mm，传像工作面积≥100mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900 个 | 台 | JY 0349
200199 |  | 光的偏振观察器 | 产品由带座框的两块偏振片组成部分。偏振片直径≥35mm，座框外缘带有指示刻度（0-360度）每小格值45度。 | 套
200200 | J22551 | 棱镜分光镜 | 带波长分度尺，全金属 | 台 | JY/T 0375
200201 | J22552 | 光谱管组 | 可选光谱管：Ne 光谱管、Hg 光谱管、H2 光谱管、He 光谱管、Ar 光谱管、O2光谱管、Kr 光谱管、N2 光谱管、CO2 光谱管、Xe 光谱管等 | 套 | JY 187
200202 | J22555 | 钠的吸收光谱演示器 | 可观察钠的吸收光谱线。仪器主要零部件包括：1.钠气真空管（简称钠管）；2.钠管加热炉（炉膛、金属卡片、保护罩、金属炉壳、电炉丝、钠管、瓷管、支杆）；3.底盘、立柱各一个；4.光源一个。主体金属制。 | 台 | JY 0201
200203 | J20217 | 光电效应演示器 | 由锌板、镀镍铁板或铜板、紫外线灯、微安表及接线柱等组成，内附微电流放大器和高压电源。其中，紫外线灯的功率范围为 5 W～20 W | 台
200204 | J22554 | 盖革计数器 | 产品由计数器、探测器及其连线组成。仪器主要技术参数：1、工作电压：交流220V±10%，50Hz；2、盖革计数器的本底计数率不大于40次/分； | 台 | JY 189
200205 | M03255 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高不小于 300 mm | 个
200206 | M03256 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～16∶1，整体高不小于 300 mm | 个
200207 | M03307 | 磁分子模型 | 磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片座组成。衬板的色泽对磁分子的衬托要醒目，支座应平稳。磁分子应安有透明防护板。吸转叶片应用软磁材料制成、叶片尺寸长度不小于20mm，宽度不小于10mm， | 套 | JY 299
200208 | M03132 | 离心机械模型 | 应包含节速器、干燥器、分离器。离心干燥器由内桶和外桶组成，内桶尺寸不小于70mm×50mm，外桶尺寸不小于100mm×70mm；离心分离器由支承框架、离心套、离心管等组成；离心节速器由调节器、节流阀等组成。 | 套 | JY 221
200209 | M03315 | 晶体空间点阵模型 | 应至少包含食盐，金刚石，石墨，明矾，石英等五种模型 | 套
200210 | M03260 | 蒸汽机模型 | 吹动式，产品由气缸活塞、连杆、底板、凸轮、飞轮等组成。 | 台
200211 |  | 蒸汽轮机模型 | 三级吹动式蒸汽轮机，由机壳、转子、三级静叶栅、三级动叶栅、喷嘴、进气接口、输出轮和底板组成 | 台
200212 |  | 燃气轮机模型 | 产品由缸体剖视体、外汽缸、叶轮支架、压气机叶轮、燃烧室剖体、透平叶轮、叶轮轴、缸体支架、底板构成。 | 台

## 35.初中化学实验仪器设备包
35.初中化学实验仪器设备包
编号 | 分类代码 | 器材名称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 执行标准代号
300001 | 30199006901 | 电加热器 | 密封式。外形尺寸：≥210 mm*210 mm*8mm。功率1000Ｗ，五档可调。发热盘直径≥150mm。 额定电压AC220Ｖ，工作频率50Ｈz。绝缘电阻100ＭΩ。发热体被全封闭在绝缘耐热材料中，外壳烧以搪瓷。 | 个 | GB 4706.22
300002 | 30199007301 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、 风扇等组成。通风管用外径≥ 10 mm 的金属管制作，管壁厚≥2 mm，长度≥ 180 mm，每支通风管上均布10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电阻大于 100 MΩ | 台
300003 | 30199007501 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W， 1.5 级（温度均匀性 为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥ 350 mm×350 mm×350 mm | 台 | GB/T 30435
300004 | 30199002001 | 仪器车 | 外形尺寸：≥600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆
300005 | 30199009114 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质， 内沿尺寸：≥400 mm×290 mm×50 mm | 个
300006 | 30199009201 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手， 外形尺寸：≥490 mm×360 mm×290 mm | 个
300007 | 30199000401 | 打孔器 | 刀口式， 材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组 不少于 4 支，外径分别为 9 mm、 8 mm、 7 mm、 6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 套
300008 | 30199000501 | 打孔夹板 | 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。产品长≥170mm，宽≥40mm。上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度≥80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。上夹板、下夹板厚度≥10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂 | 个
300009 | 30199000601 | 打孔器刮刀 | 刮刀用65M 板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚1.8 mm±0.5 mm，刀口角度为 60°±5° ，锋刃＜0.1 mm | 个
300010 | 30199000801 | 电动钻孔器 | 额定功率≥480ｗ。钻头直径：3mm，5mm，7mm钻头各一支。主轴行程：≥40mm。工作半径：≥105mm。主轴转速：一级11000r/min;二级转速 5500r/min（可调节）。钻孔能力：铁、7mm木材。夹持直径：1-10mm。由机盖，电源开关，调速开关，钻夹头，单相电机，钻杆（刻度圈），不锈钢立柱，限位架（保护支撑架），铸铁底座组成。刻度圈：精密准确可根据需要调整刻度，和限位架配合调节限位在需要的加工深度。限位架；保护支撑钻体部分，限制其位置。电机：采用单相电机具有动力强劲，转速快的功能。 | 台
300011 | 30202000304 | 托盘天平1 | 最大称量100g，分度值0.1 g。单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个，钢制镊子。托盘直径≥80mm；外形尺寸：≥200mm×70mm×140mm。除托盘外均为金属材质，托盘为塑料材质。 | 台 | QB/T 2087-2016
300012 | 30202000322 | 托盘天平2 | 最大称量500 g，分度值0.5 g。单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：200 g、50 g、10 g 各 1 个，100 g、20 g 各 2 个，钢制镊子。托盘直径≥80mm；外形尺寸：≥200mm×70mm×140mm。除托盘外均为金属材质，托盘为塑料材质。 | 台
300013 | 30202000551 | 电子天平 | 最大称量1000 g， 分度值0.1 g。称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准等。 | 台 | GB/T 26497
300014 | 30204000201 | 红液温度计 | 全长≥300mm；外径：6mm±1mm；头≥10mm。测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | JB/T 9262-1999
300015 | 30204000302 | 水银温度计 | 测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；示值误差＜0.5 ℃。玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 | 支 | JB/T 9262-1999
300016 | 30206001101 | 多用电表 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格≥160 mm×110 mm×50mm。 | 个 | JB/T 9283 － 1999
300017 | 30299000601 | 酸度计 | 笔式， pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | GB/T 11165－ 2005
300018 | 30101000201 | 教学支架 | 产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。底座重≥1.5kg，尺寸：≥210 mm×130mm；立杆直径≥Φ10mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：≥Φ7*80mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。铁环材料直径≥6mm，大环内径≥100mm，柄长≥100mm；小环内径≥60mm，柄长≥120mm。垂直和平行夹为金属制。 | 套 | JY/T 0393
300019 | 30101000602 | 三脚架 | 由铁环和3只脚组成。铁环内径：≥70mm，外径：≥90mm，厚度≥4mm。三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：≥150mm，直径≥6mm。三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个
300020 | 30101000803 | 试管架1 | 1.产品由顶板、底板、立柱、插杆组成，8孔、8柱，全木制或塑料制。2.顶板外形尺寸：≥300 mm×30 mm×8mm，8孔分布均匀，孔间距≥30mm，孔径20mm。3.底板外形尺寸：≥300 mm×60 mm×13mm，底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔底深≥5mm。4.插杆为长≥60mm，直径≥8mm，与底板孔对应成排。5.立柱直径≥15mm、长≥65mm。 | 个
300021 | 30101000813 | 试管架2 | 1.产品由顶板、底板、立柱、插杆组成，8孔、8柱，全木制或塑料制。2.顶板外形尺寸：≥300 mm×30 mm×8mm，8孔分布均匀，孔间距≥30mm，孔径25mm。3.底板外形尺寸：≥300 mm×60 mm×13mm，底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔底深≥5mm。4.插杆为长≥60mm，直径≥8mm，与底板孔对应成排。5.立柱直径≥15mm、长≥65mm。 | 个
300022 | 30101000823 | 试管架3 | 1.产品由顶板、底板、立柱、插杆组成，8孔、8柱，全木制或塑料制。2.顶板外形尺寸：≥300 mm×30 mm×8mm，8孔分布均匀，孔间距≥30mm，孔径35mm。3.底板外形尺寸：≥300 mm×60 mm×13mm，底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔底深≥5mm。4.插杆为长≥60mm，直径≥8mm，与底板孔对应成排。5.立柱直径≥15mm、长≥65mm。 | 个
300023 | 30101000901 | 漏斗架 | 全木制或塑料制，漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成。漏斗板表面上有二个锥形孔，孔径≥20mm。支杆≥Φ15 mm×高度240mm。底座为长方形：≥250 mm×60 mm×25mm，底座放置平稳。立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直 | 个
300024 | 30101001001 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，尺寸为≥300 mm×150 mm×15mm；立柱由≥Φ10mm圆钢制成，一端有螺纹并附螺帽及垫片，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°，底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动 | 个
300025 | 30101001101 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽，外形尺寸≥230mm×120mm×25mm。 | 个
300026 | 30101001201 | 多用滴管架 | 与塑料多用滴管配套使用。滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径≥15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。外形尺寸≥210mm×55mm×55mm。 | 个
300027 | 30601000102 | 量筒1 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量10ml，最小刻度1ml，精度值0.2ml 3、量筒直径≥15mm，壁厚≥1mm | 个 | GB/T 12804－ 2011
300028 | 30601000103 | 量筒2 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量25ml，最小刻度2.5ml，精度值0.5ml 3、量筒直径≥20mm，壁厚≥1mm | 个
300029 | 30601000105 | 量筒3 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量50ml，最小刻度5ml，精度值1ml 3、量筒直径≥25mm，壁厚≥1mm | 个
300030 | 30601000106 | 量筒4 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml，最小刻度10ml，精度值1ml 3、量筒直径≥30mm，壁厚≥1.2mm | 个
300031 | 30601000109 | 量筒5 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml，最小刻度50ml，精度值5ml 3、量筒直径≥50mm，壁厚≥1.8mm | 个
300032 | 30601000305 | 容量瓶1 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：250ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚≥1mm | 个 | GB/T 12806－ 2011
300033 | 30601000306 | 容量瓶2 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：500ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚≥1mm | 个
300034 | 30601000401 | 滴定管1 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：酸式，容量25mL，精度值0.1ml 3、产品整体长度≥540mm，玻璃活塞、管口卷边，壁厚≥1mm | 支 | GB/T 12805－ 2011
300035 | 30601000411 | 滴定管2 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：碱式，容量25mL，精度值0.1ml 3、产品整体长度≥530mm，管口卷边，壁厚≥1mm | 支
300036 | 30602001105 | 烧瓶1 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为250ml，底部为圆形，长颈 3、壁厚≥3mm | 个 | GB/T 22362－ 2008
300037 | 30602001115 | 烧瓶2 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为250ml，底部为平底，长颈 3、壁厚≥3mm | 个
300038 | 30602001204 | 锥形瓶1 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：容量100ml，最小刻度40ml，精度值20ml 3、壁厚≥2mm | 个 | GB/T 22362－ 2008
300039 | 30602001205 | 锥形瓶2 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：容量250ml，最小刻度100ml，精度值50ml 3、壁厚≥2.5mm | 个
300040 | 30602001305 | 蒸馏烧瓶 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、产品容量为250ml，支管直径7-8mm，长度≥70mm 3、产品壁厚≥3mm | 个 | GB/T 22362－ 2008
300041 | 30604000103 | 集气瓶1 | 1、产品由集气瓶和毛玻璃片组成 2、集气瓶为高硼硅玻璃制造，容量：125ml，壁厚≥2mm， 3、毛玻璃片的尺寸为：≥45mm*45mm，厚≥3mm | 个 | JY/T 0438
300042 | 30604000104 | 集气瓶2 | 1、产品由集气瓶和毛玻璃片组成 2、集气瓶为高硼硅玻璃制造，容量：250ml，壁厚≥2mm， 3、毛玻璃片的尺寸为：≥55mm*55mm，厚≥3mm | 个
300043 | 30604000204 | 液封除毒气 集气瓶 | 容量250 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口光滑，液封口深度≥1 cm | 个
300044 | 30604000502 | 广口瓶1 | 容量60 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
300045 | 30604000503 | 广口瓶2 | 容量125 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个
300046 | 30604000504 | 广口瓶3 | 容量250 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个
300047 | 30604000505 | 广口瓶4 | 容量500 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个
300048 | 30604000512 | 茶色广口瓶1 | 容量60 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
300049 | 30604000513 | 茶色广口瓶2 | 容量125 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
300050 | 30604000514 | 茶色广口瓶3 | 容量250 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
300051 | 30604000602 | 细口瓶1 | 容量60 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
300052 | 30604000603 | 细口瓶2 | 容量125 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个
300053 | 30604000604 | 细口瓶3 | 容量250 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
300054 | 30604000605 | 细口瓶4 | 容量500 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
300055 | 30604000606 | 细口瓶5 | 容量1000 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
300056 | 30604000608 | 细口瓶6 | 容量3000 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
300057 | 30604000612 | 茶色细口瓶1 | 容量60 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
300058 | 30604000613 | 茶色细口瓶2 | 容量125 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
300059 | 30604000614 | 茶色细口瓶3 | 容量250 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
300060 | 30604000615 | 茶色细口瓶4 | 容量500 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
300061 | 30604000616 | 茶色细口瓶5 | 容量1000 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
300062 | 30604001101 | 滴瓶1 | 容量30 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | JY/T 0434
300063 | 30604001102 | 滴瓶2 | 容量60 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个
300064 | 30604001111 | 茶色滴瓶1 | 容量30 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | JY/T 0434
300065 | 30604001112 | 茶色滴瓶2 | 容量60 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个
300066 | 30603000101 | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml，口部壁厚≥4mm 3、棉灯芯长度≥150mm | 个 | JY/T 0424
300067 | 30603000603 | 干燥器 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品由容器、瓷片和盖子组成 3、容器内径≥160mm，厚度≥6mm 4、盖子和容器边缘做磨砂处理 5、上面有4个直径≥27mm的圆孔 | 个 | GB/T 15723－ 1995
300068 | 30603000705 | 气体发生器 | 容量≥250 mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边），耐压力 | 个 | JY/T 0426
300069 | 30603002105 | 冷凝器 | 长度300 mm±10 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，直形，管均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | GB/T 28212－ 2011
300070 | 30603002303 | 牛角管 | 弯形，规格尺寸≥φ18mm×长度150mm，尖嘴处厚度＞1 mm | 支 | JY/T 0439
300071 | 30603003101 | 漏斗1 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为75mm，短颈，滤碗为夹角 60 ° 的 圆 锥形，管的尾端磨成≥45 °，壁厚≥1.5mm 3、漏斗底部玻璃管长度≥70mm | 个 | GB/T 28211－ 2011
300072 | 30603003102 | 漏斗2 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为90mm，短颈，滤碗为夹角 60 ° 的 圆 锥形，管的尾端磨成≥45 °，壁厚≥1.5mm 3、漏斗底部玻璃管长度≥85mm | 个
300073 | 30603003301 | 安全漏斗1 | 直形，颈长≥ 300 mm，上口直径40mm±3 mm，玻璃壁厚度适中 | 个 | JY/T 0429
300074 | 30603003311 | 安全漏斗2 | 环形双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 个
300075 | 30603003504 | 分液漏斗1 | 锥(梨)形，容量≥100mL,瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | QB/T 2110 － 1995
300076 | 30603003513 | 分液漏斗2 | 球形，容量≥50mL,瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个
300077 | 30603007102 | 三通连接管1 | T 形，Φ7 mm~ Φ8 mm，连接完好，管 口应作打磨或烧结处理 | 个 | JY/T 0427
300078 | 30603007112 | 三通连接管2 | Y 形，Φ7 mm~ Φ8 mm，连接完好，管 口应作打磨或烧结处理 | 个
300079 | 30603007501 | 干燥管1 | 长度≥145 mm，直形单球。硼硅酸盐玻璃制，球应厚薄均匀，壁厚≥1mm | 支 | JY/T 0436
300080 | 30603007511 | 干燥管2 | U 形,规格尺寸≥Φ15 mm×长度150 mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于 5 mm，壁厚≥1mm | 支
300081 | 30603007901 | 玻璃活塞 | 直形 吻合良好，不漏气，不漏液 | 支 | JY/T 0437
300082 | 30603009103 | 圆水槽1 | 外形尺寸：≥Φ210 mm×高度110 mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀， 口部端面应平整，边和口应圆滑，壁厚≥8mm | 个 | JY/T 0443
300083 | 30603009105 | 圆水槽2 | 外形尺寸：≥Φ270 mm×高度140 mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀， 口部端面应平整，边和口应圆滑，壁厚≥8mm | 个
300084 | 30605000202 | 坩埚钳 | 长度≥200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm。钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致 | 个
300085 | 30605004101 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 ≥18 mm，深 ≥10 mm，铁柄，柄长≥300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个
300086 | 30605008002 | 结晶皿 | 直径≥90 mm，平底，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | JY/T 0440
300087 | 30605008101 | 表面皿1 | 直径≥60 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚均匀度：厚薄比应不大于 5 ∶2，厚度≥1.2mm | 个 | JY/T 0430
300088 | 30605008104 | 表面皿2 | 直径≥100 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚均匀度：厚薄比应不大于 5 ∶2，厚度≥1.2mm | 个
300089 | 30605008601 | 研钵1 | 瓷或玻璃制，直径≥60 mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑，厚度≥5mm | 个
300090 | 30605008603 | 研钵2 | 瓷或玻璃制，直径≥100 mm，配有研杵， 内部粗糙便于研磨，外部光滑，厚度≥7mm | 个
300091 | 30605008801 | 蒸发皿1 | 瓷制，容量 ≥35 mL，外径≥ 60 mm，有嘴圆皿，耐受温度≥800 ℃，厚度≥2mm | 个 | QB/T 1992 － 2014
300092 | 30605008805 | 蒸发皿2 | 瓷制，容量 ≥250 mL，外径≥ 120 mm，有嘴圆皿，耐受温度≥800 ℃，厚度≥4mm | 个
300093 | 30605008901 | 反应板 | 白色陶瓷， 6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个
300094 | 30605009002 | 井穴板1 | 透明塑料，9 孔，每孔≥ 0.7 mL，环保材料，可以重复使用 | 个
300095 | 30605009011 | 井穴板2 | 透明塑料，6 孔，每孔≥ 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个
300096 | 30199009001 | 塑料洗瓶 | 容量500 mL，水嘴略向下倾斜,口径 1mm～ 2 mm，瓶口紧实不漏气 | 个
300097 | 30199009301 | 塑料水槽 | 尺寸≥250mm×180mm×100mm，内壁平整光滑。水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 | 个 | JY/T 0053
300098 | 30199006701 | 酒精喷灯 | 座式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150mm～180 mm， 火焰温度为 960 ℃±60 ℃ | 个
300099 | 30308000401 | 储气装置 | 容积≥2 L。产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。贮气装置用透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。贮气装置外形尺寸≥直径160mm，高≥200mm。表面标有刻度线，最小刻度200ml，容量≥3000ml。各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象。 | 台
300100 | 30308000803 | 溶液导电演示器 | 电表式， 10 mA， DC6 V，串联电位器 1 kΩ ，电阻 560 Ω 。五组溶液同时比较， 1×7 开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 台
300101 | 30308000901 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。壳体为塑料注塑成型，尺寸：≥120mm×35mm×15mm。电极为不锈钢材料制，直径≥2mm、长≥50mm。盒体内装2节5号电池。所需每种溶液≤3 mL | 套
300102 | 30308000101 | 水电解演示器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间≥ 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10mL。加液漏斗容积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏； 刻度清晰耐磨， 示数易于读取 | 台
300103 | 30408000201 | 金刚石结构 模型 | 碳原子：≥ Φ 30 mm 的 4 孔塑料球 30 个；化学键： ≥Φ 3 mm×长度35 mm 镀镍金属杆 40 根。 | 套
300104 | 30408000301 | 石墨结构模型 | 碳原子： ≥Φ 30 mm 的 5 孔塑料球 39 个；化学键： ≥Φ 3 mm×长度50 mm 镀镍金属杆 45 根，≥ Φ 3 mm×长度90 mm 镀镍金属杆 14 根 | 套
300105 | 30408000401 | 碳-60 结构模型 | 碳原子： ≥Φ 30mm 的 3 孔塑料球 60 个；化学键： ≥Φ 6mm×长度25mm 的镀镍金属杆 90 根 | 套
300106 | 30199009401 | 碘升华凝华管 | 规格尺寸≥Φ 35 mm×长度25 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | JY/T 0448
300107 | 30408000102 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式； ≥Φ 40 mm 塑料球：碳原子 4 个，氧原子 13 个，氮原子 2 个，硫原子 2 个； ≥Φ 30 mm 塑料球：氢原子 12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建。不同原子对应的塑料球颜色应有明显区分度。 | 套
300108 | 30408000501 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子 ≥Φ 30 mm 的 6 孔塑料球 13个；钠原子 ≥Φ 30 mm 的 6 孔塑料球 14 个；化学键： ≥Φ 3 mm×长度60 mm 的镀镍金属杆 54 根。不同原子对应的塑料球颜色应有明显区分度。 | 套
300109 | 50508001601 | 元素周期表 | 带轴， 规格尺寸≥长度150 cm×宽度110 cm，字迹信息清晰，易于观看 | 件
300110 | 30408003601 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 套

## 36.高中化学实验仪器设备包
36.高中化学实验仪器设备包
编号 | 分类与代码 | 名 称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 执行标准代号
400002 | J02011 | 打孔器 | 刀口式， 材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、 8 mm、 7 mm、 6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 套
400003 | J02021 | 打孔夹板 | 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。产品长≥170mm，宽≥40mm。上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度≥80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。上夹板、下夹板厚度≥10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个
400004 | J02020 | 打孔器刮刀 | 刮刀用65M 板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚1.8 mm±0.5 mm，刀口角度为 60° ±5° ，锋刃＜0.1 mm | 个
400005 | J02010 | 手摇钻孔器 | 产品是专在软木、橡皮等非金属件上打孔的工具；产品由主体6、轮子1、丝杆2、钻孔3、固定器4、固定丝杆5等组成；钻管配有五种规格，尾部与丝杆下端孔相配，并用螺钉锁紧；产品为金属材质，做工精致，结实耐用。 | 台
400006 | Z19001 | 仪器车 | 外形尺寸：≥600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆
400007 | J35033 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成；外壳采用金属制，外形尺寸≥230mm×270mm×190mm，表面烤漆处理；箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠；调速：0r/min～3000r/min，容量：10mL×6；定时时间：0-60min | 台 | YY/T 0657-2008
400008 | J30004 | 磁力加热搅拌器 | 主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只；最大搅拌量1L，搅拌速度0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃ | 台
400009 | J02703 | 酒精喷灯 | 座式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150mm～180 mm， 火焰温度为 960 ℃±60 ℃ | 个
400010 | J02708 | 电加热器 | 密封式，工作电源：AC220V50Hz；额定功率：≥500W；有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃。外形尺寸：≥210mm*210mm*8mm。发热盘直径≥150mm。发热体被全封闭在绝缘耐热材料中，外壳烧以搪瓷。 | 个 | GB 4706.22
400011 | J02707 | 烘干箱 | 电热鼓风型，最高工作温度为 250 ℃ ， 温度波动度限值为±1.5 ℃ ，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台
400012 | J30014 | 水浴锅 | 铜制，双孔，各孔尺寸≥Φ140mm×高度80mm，容积≥1000ml，盖由从小到大的五层圈组成。水浴控温范围 5 ℃~99.9 ℃，水温控制±0.5 ℃ , 不锈钢内胆，数字显示 | 个
400013 | J30015 | 保温漏斗 | 保温漏斗整体用≥0.5mm厚的铜皮制成，带手柄。产品由分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分。外径≥90mm，高≥100mm | 个
400014 | J30834 | 塑料洗瓶 | 容量500 mL，水嘴略向下倾斜,口径 1mm～ 2 mm，瓶口紧实不漏气 | 个
400015 |  | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质， 内沿尺寸：≥400 mm×290 mm×50 mm | 个
400016 |  | 实验用品提篮 | 木制，配有提手， 外形尺寸：≥490 mm×360 mm×290 mm | 个
400017 |  | 塑料水槽 | 尺寸≥250mm×180mm×100mm，内壁平整光滑。水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 | 个 | JY 53-80
400018 | J30032 | 碘升华凝华管 | 规格尺寸≥Φ 35 mm×长度25 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个
400019 |  | 聚光小手电筒 | 充电式，LED灯头，金属材质 | 支
400020 | J02302 | 方座支架 | 包括方形座，立杆，平行夹，垂直夹两个， 烧瓶夹，大铁环，小铁环，吊杆。立杆长≥600mm，方形座长≥210mm，宽≥130mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热≥120℃的缓压层，重心稳定不晃动。 | 套 | JY/T 0393
400021 | J02335 | 万能夹 | 产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。夹杆直径为≥φ8mm，长≥150mm，表面镀铬。夹持范围为φ5～70mm。夹持质量≥1.5kg。 | 个
400022 | J02305 | 三脚架 | 由铁环和3只脚组成。铁环内径：≥70mm，外径：≥90mm，厚度≥4mm。三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：≥150mm，直径≥6mm。三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个
400023 | J30840 | 泥三角 | 由金属丝和套在其上的石棉筒组成。金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长≥50mm，钢丝接头绞合，绞合长度≥20㎜。石棉筒内径为≥Φ4mm，外径为≥Φ10mm。石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。金属丝应作防锈处理。 | 个
400024 | J02306 | 试管架 | 产品由顶板、底板、立柱、插杆组成，8孔、8柱，全木制或塑料制。顶板外形尺寸：≥300mm×30mm×8mm，8孔分布均匀，孔间距≥30mm，孔径21mm。底板外形尺寸：≥300mm×60mm×13mm，底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔底深≥5mm。插杆为长≥60mm，直径≥8mm，与底板孔对应成排。立柱直径≥15mm、长≥65mm。 | 个
400025 | J02307 | 漏斗架 | 全木制或塑料制，漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成。漏斗板表面上有二个锥形孔，孔径≥20mm。支杆≥Φ15×高度240mm。底座为长方形：≥250mm×60mm×25mm，底座放置平稳。立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直 | 个
400026 | J02309 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，尺寸为≥300mm×150mm×15mm；立柱由≥Φ10mm圆钢制成，一端有螺纹并附螺帽及垫片，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°，底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动 | 个
400027 | J02336 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽，外形尺寸≥230mm×120mm×25mm。 | 个
400028 |  | 多用滴管架 | 与塑料多用滴管配套使用。滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径≥15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。外形尺寸≥210mm×55mm×55mm。 | 个
400029 | J00205 | 托盘天平1 | 最大称量100g，分度值0.1 g。单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个，钢制镊子。托盘直径≥80mm；外形尺寸：≥200mm×70mm×140mm。除托盘外均为金属材质，托盘为塑料材质。 | 台 | QB/T 2087-1995
400030 | J00205 | 托盘天平2 | 最大称量500 g，分度值0.5 g。单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：200 g、50 g、10 g 各 1 个，100 g、20 g 各 2 个，钢制镊子。托盘直径≥80mm；外形尺寸：≥200mm×70mm×140mm。除托盘外均为金属材质，托盘为塑料材质。 | 台 | QB/T 2087-1995
400031 | J00231 | 电子天平1 | 最大称量100 g，分度值 0.1 g。称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准等。 | 台 | JB/T 5374-1991
400032 | J00231 | 电子天平2 | 最大称量200 g， 分度值0.001 g。称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准等。防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。 | 台 | JB/T 5374-1991
400033 | J00231 | 电子天平3 | 最大称量400 g，分度值 0.1 g。称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准等。 | 台 | JB/T 5374-1991
400034 | J01303 | 温度计1 | 红液。测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差<1.5 ℃。全长≥300mm；外径：6±1mm；头≥10mm。玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | JJG 130-2004
400035 | J01304 | 温度计2 | 水银。测量范围：-30℃~100℃, 分度值 1 ℃ , 示值误差<1.5 ℃。玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 | 支 | JJG 130-2004
400036 |  | 数字测温计 | 量程-30 ℃～100 ℃，分辨力 1 ℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏。塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。 | 台 | JJG 855-2004
400037 | J01410 | 多用电表 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格≥160mm×110mm×50mm。 | 个 | JB/T 9283-1999
400038 | J01402 | 演示电流电压表 | 指针式内磁结构，有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；基本误差：±2.5%；阻尼时间：≤6s；准确度等级：2.5级。外型规格≥160mm×110mm×50mm。 | 台
400039 | J01802 | 酸度计(pH计) | 笔式， pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | GB/T 11165
400040 | J30018 | 原电池实验器 | 包括缸体、带固定和可移动接线柱的缸体盖板、铜电极板、锌电极板、铁电极板、铝电极板、碳棒、导线等。容器由透明塑料制成，内腔尺寸：≥60mm×30mm×70mm，电极板尺寸：≥60mm×15mm×1mm。可 与 电流 传 感器 （ 已配）配套使用。 | 个
400041 |  | 贮气装置 | 容积≥2L，产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。贮气装置用透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象。 | 台
400042 |  | 溶液导电演示器 | 电表式，干电池电源，首先校准到电表指示满量程，用电流法相对比较 5 种溶液的导电能力。10 mA，DC6 V，串联电位器 1 kΩ ，电阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极。 | 台
400043 | J30009 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。壳体为塑料注塑成型，尺寸：≥120mm×35mm×15mm。电极为不锈钢材料制，直径≥2mm、长≥50mm。盒体内装2节5号电池。所需每种溶液≤3 mL | 套
400044 |  | 中和热测定仪 | 产品结构：有机玻璃外壳、隔热保温层、温度计、环形搅拌棒等。外筒直径≥100mm、高≥100mm，内筒直径≥60mm，深≥70mm，搅拌器直径≥2mm。可与温度传感器（已配）配套使用。 | 套
400045 |  | 化学实验废液处理装置 | 主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。≥20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 台
400046 |  | 气体实验微型装置 | 装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成。能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套
400047 |  | 氢燃料电池演示器1 | 两个质子交换膜电极，膜电极≥30mm×30mm | 套
400048 |  | 氢燃料电池实验器 2 | 一个质子交换膜电极，膜电极≥15mm×15mm，带电流、电压表 | 套
400049 | J30005 | 电解槽演示器 | 产品主要由阳极（钛钌铂等贵重金属）、阴极（铂金）、离子交换膜、槽体及底座组成。槽体采用透明塑料制成。整体外形尺寸≥270mm×150mm×170mm。 | 台
400050 |  | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂，用于做水的软化与净化的实验。由阳离子交换柱(深色）、阴离子交换柱（浅色）、水杯、漏斗、支杆及底座组成。交换柱采用透明塑料注塑成型，外径≥40mm，总长≥260mm，有进水口、软水出水口、纯净水出水口。支杆直径6mm，长310mm，表面电镀处理。底座用板材加工制成表面烤漆，尺寸≥110mm×100mm×10mm。 | 支
400051 | J30028 | 电泳演示器 | 仪器外形结构由底座电源装置，带刻度的U形管、电极插座和开关等组成；主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。 | 台
400052 |  | 二氧化氮球 | 双球，内封二氧化氮和四氧化二氮混合气体，常温下球内气体为黄棕色，球体直径≥25mm | 套
400053 |  | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W。产品由主机、高压连接导线、放电瓶等组成。主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸≥200mm×170mm×70mm，带支撑架。放电瓶为玻璃制，透明，直径≥60mm，内装放电针。放电间距：小于10mm。 | 套
400054 |  | 光化学实验演示器 | 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸≥170mm×90mm×140mm。 | 台
400055 | M06107 | 炼铁高炉模型 | 产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。有两个（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。模型高度≥650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 个 | JY 0305
400056 | M06111 | 分子结构模型1 | 演示用，球棍式或比例式；≥ Φ 40 mm 塑料球：碳原子 4 个，氧原子 13 个，氮原子 2 个，硫原子 2 个； ≥Φ 30 mm 塑料球：氢原子 12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建。不同原子对应的塑料球颜色应有明显区分度。 | 套
400057 | M06111 | 分子结构模型2 | 分组用，球棍式或比例式； ≥Φ 40 mm 塑料球：碳原子 4 个，氧原子 13 个，氮原子2 个，硫原子 2 个； ≥Φ 30 mm 塑料球：氢原子 12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建。不同原子对应的塑料球颜色应有明显区分度。 | 套
400058 |  | 金刚石结构模型 | 球棍式，碳原子： ≥Φ 30 mm 的 4 孔塑料球 30 个；化学键： ≥Φ 3 mm×长度35 mm 镀镍金属杆 40 根 | 套
400059 |  | 石墨结构模型 | 球棍式，碳原子：≥ Φ 30 mm 的 5 孔塑料球 39 个；化学键：≥ Φ 3 mm×长度50 mm 镀镍金属杆 45 根， ≥Φ 3 mm×长度90 mm 镀镍金属杆 14 根 | 套
400060 | M06312 | 碳-60结构模型 | 球棍式，碳原子：≥ Φ 30mm 的 3 孔塑料球 60 个；化学键： ≥Φ 6mm×长度25mm 的镀镍金属杆 90 根 | 套
400061 |  | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子≥ Φ 30 mm 的 6 孔塑料球 13个；钠原子 ≥Φ 30 mm 的 6 孔塑料球 14 个；化学键：≥ Φ 3 mm×长度60 mm 的镀镍金属杆 54 根。不同原子对应的塑料球颜色应有明显区分度。 | 套
400062 | M06311 | 氯化铯晶体结构模型 | 球棍式，产品由氯原子1个，直径≥30mm（8孔）塑料球；铯原子8个，直径≥30mm（4孔）塑料球；长键12根，长≥110mm;短键8根，长≥90mm；连接键由金属制成，表面电镀处理。不同原子对应的塑料球颜色应有明显区分度。 | 套
400063 | M06302 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球棍式，产品由碳原子14个（6孔6个和8孔8个）塑料球，直径≥30mm；氧原子28个塑料球，直径≥30mm；短键14根，长≥60mm,；中键24根，长≥90mm；长键12根，长≥130mm;连接键由金属制成，表面电镀处理。不同原子对应的塑料球颜色应有明显区分度。 | 套
400064 | M06301 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球棍式，产品由硅原子15个，直径≥22mm，4孔塑料球；氧原子16个，直径≥16mm，2孔塑料球；中键32根。不同原子对应的塑料球颜色应有明显区分度。 | 套
400065 | M06701 | 金属晶体结构模型 | 球棍式，包括但不局限于 Cu、Na、Zn 等，球直径≥ 30 mm。 | 套
400066 |  | 电子云杂化轨道模型 | 包括S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz轨道模型，模型的球体由聚乙烯塑料吸塑，连接杆由直径≥4mm铝棒制，底座为塑料注塑成型，直径≥100mm，高≥60mm。 | 套
400067 | M06201 | 气体摩尔体积模型 | 拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，正方体规格为≥280mm×280mm×280mm，厚度为≥3mm的透明有机玻璃，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个
400068 | M06101 | 沸腾焙烧炉模型 | 模型高度≥500 mm，放大风帽高度≥120 mm。模型整体采用玻璃钢材质。结构：由外筒,炉膛,进出气口等组成。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 个 | JY 0302
400069 | M06104 | 硫酸接触室模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。玻璃钢材质，由气体进气口,热交接器,架板,花板组成。规格：≥Φ170mm×高度450mm。 | 个 | JY 0303
400070 | M06106 | 氨合成塔模型 | 模型高度≥800 mm，直径≥120 mm。玻璃钢材质，外筒，内件和电加热器组成。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 个 | JY 0304
400071 | M06109 | 炼钢转炉模型 | 产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，模型高度：≥620mm；模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；4产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 个 | JY 0306
400072 | G12241 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴， 规格尺寸≥长度150 cm×宽度110 cm，字迹信息清晰，易于观看 | 件
400073 | L00001 | 量筒1 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量10ml，最小刻度1ml，精度值0.2ml 3、量筒直径≥15mm，壁厚≥1mm | 个 | GB/T 12804
400074 | L00001 | 量筒2 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量25ml，最小刻度2.5ml，精度值0.5ml 3、量筒直径≥20mm，壁厚≥1mm | 个 | GB/T 12804
400075 | L00001 | 量筒3 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量50ml，最小刻度5ml，精度值1ml 3、量筒直径≥25mm，壁厚≥1mm | 个 | GB/T 12804
400076 | L00001 | 量筒4 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml，最小刻度10ml，精度值1ml 3、量筒直径≥30mm，壁厚≥1.2mm | 个 | GB/T 12804
400077 | L00001 | 量筒5 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml，最小刻度50ml，精度值5ml 3、量筒直径≥50mm，壁厚≥1.8mm | 个 | GB/T 12804
400078 | L00001 | 量筒6 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量1000ml，最小刻度100ml，精度值10ml 3、量筒直径≥65mm，壁厚≥1.8mm | 个 | GB/T 12804
400079 | L00012 | 量杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml，最小刻度25ml，精度值25ml 3、口部直径≥75mm，壁厚≥1.2mm | 个 | GB/T 12803
400080 | L00013 | 容量瓶1 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：50ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚≥1mm | 个 | GB/T 12806
400081 | L00013 | 容量瓶2 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：100ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚≥1mm | 个 | GB/T 12806
400082 | L00013 | 容量瓶3 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：250ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚≥1mm | 个 | GB/T 12806
400083 | L00013 | 容量瓶4 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：500ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚≥1mm | 个 | GB/T 12806
400084 | L00013 | 容量瓶5 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：1000ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚≥1mm | 个 | GB/T 12806
400085 | L00041 | 滴定管1 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：酸式，容量25mL，精度值0.1ml 3、产品整体长度≥540mm，玻璃活塞、管口卷边，壁厚≥1mm | 支 | GB/T 12805
400086 | L00041 | 滴定管2 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：酸式，容量50mL，精度值0.1ml 3、产品整体长度≥540mm，玻璃活塞、管口卷边，壁厚≥1mm | 支 | GB/T 12805
400087 | L00041 | 滴定管3 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：碱式，容量25mL，精度值0.1ml 3、产品整体长度≥530mm，管口卷边，壁厚≥1mm | 支 | GB/T 12805
400088 | L00041 | 滴定管4 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：碱式，容量50mL，精度值0.1ml 3、产品整体长度≥530mm，管口卷边，壁厚≥1mm | 支 | GB/T 12805
400089 | L00051 | 移液管 | 容量25 mL，B 级 ，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支
400090 | L10131 | 烧瓶1 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为250ml，底部为圆形，长颈 3、壁厚≥3mm | 个 | GB/T 15725.6
400091 | L10131 | 烧瓶2 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为250ml，底部为圆形，短颈 3、壁厚≥3mm | 个 | GB/T 15725.6
400092 | L10131 | 烧瓶3 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为500ml，底部为圆形，长颈 3、壁厚≥3mm | 个 | GB/T 15725.6
400093 | L10131 | 烧瓶4 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为250ml，底部为平底，长颈 3、壁厚≥3mm | 个 | GB/T 15725.6
400094 | L10141 | 锥形瓶1 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：容量100ml，最小刻度40ml，精度值20ml 3、壁厚≥2mm | 个
400095 | L10141 | 锥形瓶2 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：容量250ml，最小刻度100ml，精度值50ml 3、壁厚≥2.5mm | 个
400096 | L10151 | 蒸馏烧瓶 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、产品容量为250ml，支管直径7-8mm，长度≥70mm 3、产品壁厚≥3mm | 个
400097 | L10152 | 三口烧瓶 | 容量250 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，厚度≥3mm | 个 | GB/T 15725.4
400098 | J02701 | 酒精灯1 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml，口部壁厚≥4mm 3、棉灯芯长度≥150mm | 个
400099 | J02701 | 酒精灯2 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为250ml，口部壁厚≥4mm 3、棉灯芯长度≥150mm | 个
400100 | J02701 | 酒精灯3 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为250 mL，双头，口部壁厚≥4mm 3、棉灯芯长度≥150mm | 个
400101 | L20202 | 干燥塔 | 容量≥250mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个
400102 | L20203 | 气体洗瓶 | 容量≥250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，瓶口磨砂，壁厚均匀，耐酸碱 | 个
400103 | L20204 | 抽滤瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml 3、产品耐高压，壁厚≥5mm，接嘴长度≥40mm，开口直径10mm，做钳口处理 | 个
400104 | L20205 | 抽气管 | 高硼硅玻璃材质；灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5mm；喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点；磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动； | 个
400105 | L20206 | 干燥器 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品由容器、瓷片和盖子组成 3、容器内径≥160mm，厚度≥6mm 4、盖子和容器边缘做磨砂处理 5、上面有4个直径≥27mm的圆孔 | 个 | GB/T 15723
400106 | L20207 | 气体发生器 | 容量≥250 mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边），耐压力 | 个
400107 | L20221 | 冷凝器1 | 长度300 mm±10 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，直形，管均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | QB/T 2109-1995
400108 | L20221 | 冷凝器2 | 长度300 mm±10 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，球形 | 支 | QB/T 2109-1995
400109 | L20223 | 牛角管 | 弯形，规格尺寸≥φ18mm×长度150mm，尖嘴处厚度＞1 mm | 支
400110 | L20231 | 漏斗1 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为75mm，短颈，滤碗为夹角 60 ° 的 圆 锥形，管的尾端磨成≥45 °，壁厚≥1.5mm 3、漏斗底部玻璃管长度≥70mm | 个
400111 | L20231 | 漏斗2 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为90mm，短颈，滤碗为夹角 60 ° 的 圆 锥形，管的尾端磨成≥45 °，壁厚≥1.5mm 3、漏斗底部玻璃管长度≥85mm | 个
400112 | L20233 | 安全漏斗1 | 直形，颈长≥ 300 mm，上口直径40mm±3 mm，玻璃壁厚度适中 | 个
400113 | L20233 | 安全漏斗2 | 环形双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 个
400114 | L20235 | 分液漏斗1 | 锥(梨)形，容量≥100mL,瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | QB/T 2110-1995
400115 | L20235 | 分液漏斗2 | 球形，容量≥50mL,瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | QB/T 2110-1995
400116 | L20239 | 布氏漏斗 | 瓷，内径≥80mm | 个
400117 | L20274 | 离心管 | 采用透明玻璃制造，全长110mm±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚≥1mm | 支
400118 | L20275 | 干燥管1 | 长度≥145 mm，直形单球。硼硅酸盐玻璃制，球应厚薄均匀，壁厚≥1mm | 支
400119 | L20275 | 干燥管2 | U 形,规格尺寸≥Φ15 mm×长度150 mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于 5 mm，壁厚≥1mm | 支
400120 | L20275 | 干燥管3 | U 形，规格尺寸≥Φ20 mm×长度200 mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于 5 mm，壁厚≥1.2mm | 支
400121 | L20275 | 干燥管4 | U 形，具支 ，规格尺寸≥Φ15mm×长度150 mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于 5 mm，壁厚≥1mm | 支
400122 | L20279 | 活塞1 | 高硼硅玻璃制造，直形,吻合良好，不漏气，不漏液 | 支
400123 | L20279 | 活塞2 | 高硼硅玻璃制造，T形,吻合良好，不漏气，不漏液 | 支
400124 | L20291 | 圆水槽1 | 规格尺寸≥Φ210 mm×高度110 mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀， 口部端面应平整，边和口应圆滑，壁厚≥8mm | 个
400125 | L20291 | 圆水槽2 | 规格尺寸≥Φ270 mm×高度140 mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀， 口部端面应平整，边和口应圆滑，壁厚≥8mm | 个
400126 | L20293 | 玻璃钟罩 | 透明钠钙玻璃制，规格尺寸≥φ150mm×高度280mm，玻璃壁厚度≥3mm | 个
100117 | 30807000901 | 电珠(小灯泡)1 | 1.5 V、0.3 A | 个
100118 | 30807000902 | 电珠(小灯泡)2 | 2.5 V、0.3 A | 个
100119 | 30807000903 | 电珠(小灯泡)3 | 3.8 V、0.3 A | 个
100120 | 30807000904 | 电珠(小灯泡)4 | 6 V、0.15 A | 个
400131 | L30301 | 液封除毒气集气瓶 | 容量≥250 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口光滑，液封口深度≥1 cm | 个
400132 | L30311 | 广口瓶1 | 容量60 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个
400133 | L30311 | 广口瓶2 | 容量125 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个
400134 | L30311 | 广口瓶3 | 容量250 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个
400135 | L30311 | 广口瓶4 | 容量500 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个
400136 | L30311 | 广口瓶5 | 容量60mL，黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动，壁厚≥2mm | 个
400137 | L30311 | 广口瓶6 | 容量125mL，黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动，壁厚≥2mm | 个
400138 | L30311 | 广口瓶7 | 容量250mL，黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动，壁厚≥2mm | 个
400139 | L30321 | 细口瓶1 | 容量60 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
400140 | L30321 | 细口瓶2 | 容量125 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个
400141 | L30321 | 细口瓶3 | 容量250 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
400142 | L30321 | 细口瓶4 | 容量500 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
400143 | L30321 | 细口瓶5 | 容量1000 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
400144 | L30321 | 细口瓶6 | 容量3000 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个
400145 | L30321 | 细口瓶7 | 容量60mL，黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动，壁厚≥2mm | 个
400146 | L30321 | 细口瓶8 | 容量125mL，黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动，壁厚≥2mm | 个
400147 | L30321 | 细口瓶9 | 容量250mL，黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动，壁厚≥2mm | 个
400148 | L30321 | 细口瓶10 | 容量500mL，黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动，壁厚≥2mm | 个
400149 | L30321 | 细口瓶11 | 容量1000mL，黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动，壁厚≥2mm | 个
400150 | L30321 | 细口瓶12 | 容量3000mL，黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动，壁厚≥2mm | 个
400151 | L30333 | 下口瓶 | 容量5000mL，具阀，透明钠钙玻璃制，壁厚≥4mm | 个
400152 | L30341 | 滴瓶1 | 容量30 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个
400153 | L30341 | 滴瓶2 | 容量60 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个
400154 | L30341 | 滴瓶3 | 容量30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个
400155 | L30341 | 滴瓶4 | 容量60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个
400156 | L20260 | 坩埚 | 瓷制，内径≥30mL，1000 ℃时不应出现釉黏结现象，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 个
400157 | J02342 | 坩埚钳 | 长度≥200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm。钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致 | 个
400158 | J30833 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。直径 ≥90 mm，长度 ≥250 mm | 个
400159 | J30841 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径≥ 18 mm，深≥ 10 mm，铁柄，柄长≥300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个
400160 | L20250 | 结晶皿 | 直径≥90 mm，平底，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个
400161 | L20251 | 表面皿1 | 直径≥60 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚均匀度：厚薄比应不大于 5 ∶2，厚度≥1.2mm | 个
400162 | L20251 | 表面皿2 | 直径≥100 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚均匀度：厚薄比应不大于 5 ∶2，厚度≥1.2mm | 个
400163 | L20256 | 研钵1 | 瓷或玻璃制，直径≥60 mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑，厚度≥5mm | 个
400164 | L20256 | 研钵2 | 瓷或玻璃制，直径≥100 mm，配有研杵， 内部粗糙便于研磨，外部光滑，厚度≥7mm | 个
400165 | L20258 | 蒸发皿1 | 瓷制，容量 ≥35 mL，外径≥ 60 mm，有嘴圆皿，耐受温度≥800 ℃，厚度≥2mm | 个 | QB/T 1992-1994
400166 | L20258 | 蒸发皿2 | 瓷制，容量 ≥250 mL，外径≥ 120 mm，有嘴圆皿，耐受温度≥800 ℃，厚度≥4mm | 个 | QB/T 1992-1994
400167 | J30037 | 反应板 | 白色陶瓷， 至少6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个
400168 |  | 井穴板1 | 透明塑料，9 孔，每孔 ≥0.7 mL，环保材料，可以重复使用 | 个
400169 |  | 井穴板2 | 透明塑料，6 孔，每孔≥ 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个
400170 |  | 白金丝 | 规格尺寸≥φ0.5mm×长度50mm；具金属柄，可拆卸 | 支
400171 |  | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套

## 37.初中生物实验仪器设备包
37.初中生物实验仪器设备包
编号 | 分类代码 | 器材名称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 执行标准代号
500001 | 20603000102 | 电冰箱 | 容量≥180L；能效等级≤3级；有冷藏和冷冻功能；冷冻效能≥1.5(kg/12h) | 台 | GB/T 8059 -2016
500002 | 20603040101 | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600W，能效等级≤3级，面板防水、耐腐蚀；产品整体宽度≥250mm，长度≥300mm。 | 台 | QB/T 1236 -2008
500003 | 40103000601 | 榨汁机 | 转速≥18000r/min；容量≥1.0L；刀头不锈钢材质；配榨汁杯≥2个、刀头≥2副；榨汁杯可拆易清洗。 | 台
500004 | 30199008301 | 恒温水浴锅 | 1、工作水箱内胆为不锈钢材质。2、共1列，每列2孔，孔径≥140mm。3、有数字显示功能。4、自动控温，温控范围为室温+5 ℃～99.9 ℃，水温控制±0.5 ℃。加热功率≥300W。 | 台
500005 | 30199007501 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W， 1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台 | GB/T 30435-2013
500006 | 30199007105 | 高压灭菌器 | 立式，内部容积不低于30L，全自动，有超高温、超高压自动保护设置；外观应整齐，不应有明显的歪斜、凹陷、毛刺、划伤等缺陷 ，控制和调节装置应灵活可靠，紧固件应无松动 ；压力容器及其安全附件应符合GB 150所有部分的要求；应装有安全阀，安全阀应符合YY 0154 要求；灭菌器带压力指示装置、温度指示装置、记录仪器；当出现故障时，应有声或光的报警显示 ； 灭菌温度控制系统应把灭菌室温度控制在预置灭菌温度的0-3℃范围，温度指示装置数值范围包含50℃-150℃ ；在额定工作压力下，各部位不应有渗漏现象 ；电气安全应符合GB 4793.1和GB 4793.4的要求 | 个 | YY/T 1007-2018
500007 | 30199007801 | 恒温培养箱 | 容积≥80L；功率≥500W；温控范围：室温+5℃～60℃，±1℃；箱体带观察窗、温度指示和调节仪表；箱体内配隔板≥2块；有定时功能；耐机械冲击和撞击，符合实验室用电气设备的安全要求国家标准； | 台 | GB/T32710.9-2016
500008 | 30199002001 | 仪器车 | 外形尺寸：≥600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆
500009 | 30801006301 | 整理箱 | PP 材质， 储存及分发试剂用； 产品由箱体和盖子组成；箱体内部尺寸为≥300*200*180，两侧有固定把手；盖子带提手 | 个
500010 | 30199009112 | 大托盘 | 搪瓷制；内沿尺寸（长×宽×高）≥400 mm×300 mm×60 mm；内表面无缺瓷情况，耐酸耐碱耐腐蚀；盘底平整无凹陷。 | 个
500011 | 30199009111 | 小托盘 | 搪瓷制；内沿尺寸（长×宽×高）≥300 mm×200 mm×40 mm；内表面无缺瓷情况，耐酸耐碱耐腐蚀；盘底平整无凹陷。 | 个
500012 | 30199009201 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手， 490 mm×360 mm×290 mm，承重不小于10kg | 个
500013 | 30202000512 | 电子天平 | 最大称量100 g，分度值 0.1 g。称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准 | 台 | GB/T 26497
500014 | 30202000542 | 电子天平 | 最大称量200 g， 分度值0.001 g。称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准。防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。 | 台 | GB/T 26497
500015 | 30203000202 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年 | 个 | GB/T 22778
500016 | 30204000201 | 红液温度计 | 全长≥300mm；外径：6mm±1mm；头≥10mm。测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | JB/T 9262 -1999
500017 | 30204000302 | 水银温度计 | 测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；示值误差＜0.5 ℃。玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 | 支 | JB/T 9262 -1999
500018 | 30204001801 | 干湿球温度计 | 1、温度测量范围：-10℃～50℃，分度值 0.5℃。2、湿度测量范围：0%～100% | 个 | GB/T 8747
500019 | 30199005102 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40 mm，5倍 | 把 | JY/T 0378
500020 | 30199004008 | 生物显微镜 | 1.双目； 2.整机主要结构材质为金属,低重心底座。 3.广视场目镜： WF10×；2个；符合GB/T9246-2008； 4.消色差物镜： 4×、 10×、 40×、100×；符合GB/T2609-2015； 5.聚光镜，NA1.25阿贝聚光镜，可变光栅。聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面0.03mm-0.4mm； 6.双层移动式载物台,移动范围不低于X轴±30mm，Y轴±15mm； 7. 四孔转换器； 8.带LED光源，亮度连续可调； 9.调焦结构，分度值0.005mm-0.002mm； 10.基本参数符合GB/T 2985—2008要求 | 台 | GB/T 2985 -2008
500021 | 30199004711 | 数码显微镜 | 1. 整机主要结构材质为金属,低重心底座。 2.目镜：带有指针定位的WF10X/18mm,补偿平场目镜。 3.目镜筒360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.25mm，左右两系统放大率差≤0.63%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.2%；双目系统左右系统像面方差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.2mm、左右内侧≤0.4mm。 4.物镜：4×/10×/40×/100×，平场独立消色差物镜，无铅玻璃材质，所有物镜均保证齐焦。 5.学生端互动软件支持所有操作系统（Android；iOS；Windows等），带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等 6.内置一体化数码摄像系统，拍照不低于1400万像素，图像至少采用2种信号传输模式（客户端模式；局域网模式）。实时共享同步传输显微镜下图像。 7.机身LAN口可直接接入有线网络；2.4GHz or 5GHz WiFi传输。 8.微调:粗微调同轴调节载物台，配限位打滑装置。 9.转换器四孔，带有限位装置。 10.载物台移动范围不小于60mm×50mm，X、Y轴同轴调节。载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.05mm。 11.聚光镜为N.A.1.25阿贝聚光镜（带可变光栅），可上下调节。 12.LED光源，亮度可连续调节。 13.配电源适配器1个 | 台
500022 | 30199004401 | 双目立体显微镜 | 1、总放大倍数:20-40X; 2、双目，目镜:WF10X: 3、连续变倍物镜:0.7-4.5； 4、镜筒:双目斜筒45度; 5、调焦范围>50mm;工作距离>90mm; 6、光源:上下光源照明，亮度连续可调； 7、观察时，具有立体感。 | 台 | GB/T 19864.1 -2013
500023 | 30601000102 | 量筒1 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量10ml，最小刻度1ml，精度值0.2ml 3、量筒直径≥15mm，壁厚不低于1mm | 个 | GB/T 12804 -2011
500024 | 30601000105 | 量筒2 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量25ml，最小刻度2.5ml，精度值0.5ml 3、量筒直径≥20mm，壁厚不低于1mm | 个 | GB/T 12804 -2011
500025 | 30601000106 | 量筒3 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量50ml，最小刻度5ml，精度值1ml 3、量筒直径≥25mm，壁厚不低于1mm | 个 | GB/T 12804 -2011
500026 | 30601000109 | 量筒4 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml，最小刻度10ml，精度值1ml 3、量筒直径≥30mm，壁厚不低于1.2mm | 个 | GB/T 12804 -2011
500027 | 30601000306 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：100ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚不低于1mm | 个
500028 | 30602001204 | 锥形瓶1 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：100ml，最小刻度40ml，精度值20ml 3、壁厚不低于2mm | 个 | GB/T 22362 -2023
500029 | 30602001205 | 锥形瓶2 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：250ml，最小刻度100ml，精度值50ml 3、壁厚不低于2.5mm | 个 | GB/T 22362 -2023
500030 | 30604000503 | 广口瓶1 | 容量125 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
500031 | 30604000505 | 广口瓶2 | 容量250 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
500032 | 30604000604 | 细口瓶1 | 容量250 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
500033 | 30604000605 | 细口瓶2 | 容量500 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
500034 | 30604001101 | 滴瓶1 | 容量30 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | JY/T 0434
500035 | 30604001102 | 滴瓶2 | 容量60 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | JY/T 0434
500036 | 30604001111 | 茶色滴瓶1 | 容量30 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | JY/T 0434
500037 | 30604001112 | 茶色滴瓶2 | 容量60 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | JY/T 0434
500038 | 30809000301 | 盖玻片 | 1、产品为玻璃制品，每盒不少于30片 2、每片尺寸≥18*18mm，壁厚0.15mm | 盒 | JB/T 8230.4-1997
500039 | 30809000201 | 载玻片 | 1、产品为玻璃制品，每盒50片 2、每片尺寸≥75*25mm，壁厚不低于0.8mm | 盒 | JB/T 8230.3-1997
500040 | 30605008401 | 培养皿1 | φ60mm ，无色透明玻璃制造，玻璃薄厚均匀、壁厚1.2-2mm，耐高温高压 | 套 | GB/T 28213 -2011
500041 | 30605008403 | 培养皿2 | φ120mm ，无色透明玻璃制造，玻璃薄厚均匀、壁厚1.2-2mm，耐高温高压 | 套 | GB/T 28213 -2011
500042 | 30603000603 | 干燥器 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品由容器、瓷片和盖子组成 3、容器内径≥160mm，厚度≥6mm 4、盖子和容器边缘做磨砂处理 5、上面有4个直径≥27mm的圆孔 | 个 | GB/T 15723 -1995
500043 | 30603007511 | 干燥管 | U 形,规格尺寸≥Φ15 mm×长度150 mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于 5 mm，壁厚≥1mm | 个 | JY/T 0436
500044 | 30603003101 | 漏斗 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为60mm，整的长度为110mm，壁厚不低于1.5mm 3、漏斗底部玻璃管直径7mm，长度55mm | 个 | GB/T 28211 -2011
500045 | 30603009302 | 玻璃钟罩 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格≥φ150mm×280mm 3、产品具上口，开口内径30mm，壁厚不低于4mm，整体产品壁厚不低于2mm | 个 | JY/T 0425
500046 | 30603000101 | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml，口部壁厚≥4mm 3、棉灯芯长度≥150mm | 个 | JY/T 0424
500047 | 30605003301 | 陶土网 | 1、产品由钢丝网和陶土组成 2、钢丝网尺寸≥125*125mm，陶土直径不小于80mm | 个
500048 | 30605004101 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 ≥18 mm，深 ≥10 mm，铁柄，柄长≥300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把
500049 | 30605004202 | 药匙 | 1、产品为塑料制双头药匙 2、产品总长度≥145mm | 把
500050 | 30605008603 | 研钵 | 瓷或玻璃制，直径≥60 mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑，厚度≥5mm | 个
500051 | 30605009501 | 记数载玻片 | 计数区边长为1mm，由 400 个小方格组成 | 片
500052 | 30801005801 | 枝剪 | 总长≥180mm；刀头为高碳钢材质，耐磨耐腐蚀处理，硬度≥HRC50；剪切直径≥10mm；手柄为金属材质；有安全卡扣。 | 把 | QB/T 2289.4 -2012
500053 | 30801006101 | 水网 | 网口内径≥ 50 cm，网身长≥ 145 cm，网目孔径≤1 mm | 把
500054 | 30199010001 | 保温桶 | ≥2 L，外壳采用加厚pp（塑料）材质，内胆采用304不锈钢材质，全pu发泡，保温保冷，耐压抗摔，具有锁扣和提手。 | 个
500055 | 30814102001 | 计数器 | 手持式，外壳采用不锈钢材质，计数范围为0-9999 | 个 | GB/T 14482 -1993
500056 | 30309000102 | 解剖器 | 不锈钢材料，7 件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1个解剖针 | 套
500057 | 30309000201 | 解剖盘 | 260 mm×200 mm×30 mm，蜡盘 | 个
500058 | 30101000201 | 教学支架 | 产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。底座重≥1.5kg，尺寸：≥210 mm×130mm；立杆直径≥Φ10mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：≥Φ7*80mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。铁环材料直径≥6mm，大环内径≥100mm，柄长≥100mm；小环内径≥60mm，柄长≥120mm。垂直和平行夹为金属制。 | 套 | JY/T 0393
500059 | 30101000601 | 三脚架 | 由铁环和3只脚组成。铁环内径：≥70mm，外径：≥90mm，厚度≥4mm。三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：≥150mm，直径≥6mm。三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个
500060 | 30101000803 | 试管架 | 1.产品由顶板、底板、立柱、插杆组成，8孔、8柱，全木制或塑料制。2.顶板外形尺寸：≥300 mm×30 mm×8mm，8孔分布均匀，孔间距≥30mm，孔径20mm。3.底板外形尺寸：≥300 mm×60 mm×13mm，底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔底深≥5mm。4.插杆为长≥60mm，直径≥8mm，与底板孔对应成排。5.立柱直径≥15mm、长≥65mm。 | 个
500061 | 30509390301 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片
500062 | 30509005401 | 洋葱鳞片叶表皮 装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片
500063 | 30409000101 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | JY/T 0190
500064 | 30409000102 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件
500065 | 30409100401 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 件 | JY/T 291
500066 | 30509003501 | 植物细胞有丝 分裂切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | JY/T 0083
500067 | 30509109402 | 单层扁平上皮 装片 | 1、取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 89
500068 | 30509200301 | 纤维结缔组织 切片 | 1、腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 93
500069 | 30509200401 | 疏松结缔组织 装片 | 1、取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 94
500070 | 30509200501 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 96
500071 | 30509200601 | 平滑肌分离装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 97
500072 | 30509200702 | 心肌切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 98
500073 | 30509200802 | 运动神经元装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 99
500074 | 30509005301 | 玉米种子纵切 | 1、应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 0342
500075 | 30409000201 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 件 | JY/T 0191
500076 | 30509002501 | 植物根尖纵切 | 1、应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 0068
500077 | 30509002701 | 顶芽纵切 | 1、应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象。2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 0070
500078 | 30409000701 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | JY/T 0195
500079 | 30409000401 | 单子叶植物 茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确 | 件 | JY/T 0192
500080 | 30409000501 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 件 | JY/T 0193
500081 | 30409000301 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 件 | JY/T 296
500082 | 30509003101 | 木本双子叶植物茎横切 | 1、取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 0073
500083 | 30509002801 | 南瓜茎纵切 | 1、应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片 | JY/T 0071
500084 | 30409000601 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 件 | JY/T 0194
500085 | 30509005001 | 迎春叶横切 | 1、应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装。 | 片
500086 | 30409204101 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 件 | JY/T 0158
500087 | 30509201402 | 小肠切片 | 1、应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片 | JY/T 238
500088 | 30409200601 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 件 | JY/T 0161
500089 | 30409200701 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | JY/T 0162
500090 | 30409203101 | 膈肌运动模拟器 | 高度 250 mm±15 mm，宽度或直径 220 mm±15 mm，膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | JY/T 0553
500091 | 30509202401 | 人血涂片 | 1、染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片 | JY/T 95
500092 | 30509201301 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整 | 片 | JY/T 237
500093 | 30409200501 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦， 左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | JY/T 0160
500094 | 40201000201 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 个 | GB 3053
500095 | 30409201401 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | JY/T 298
500096 | 30409201501 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | JY/T 297
500097 | 30409201801 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 个
500098 | 30409200301 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件
500099 | 30409200401 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件
500100 | 30409201202 | 耳解剖模型 | 6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 件
500101 | 30409200801 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件
500102 | 30509200902 | 脊髓横切 | 1、应能看清被膜、灰质和白质。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 件
500103 | 30801010101 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把
500104 | 30409200201 | 人体骨骼模型 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件
500105 | 30409202301 | 人体肌肉模型 | 850 mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件
500106 | 30509101011 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制或包埋 | 瓶/块
500107 | 30509105012 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块
500108 | 30509105112 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块
500109 | 30509103912 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋，满足教学要求 | 盒/块
500110 | 30509103612 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋，满足教学要求 | 盒/块
500111 | 30509103712 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋，满足教学要求 | 盒/块
500112 | 30509104012 | 菜粉嫂生活史标本 | 干制或包埋，满足教学要求 | 盒/块
500113 | 30509100911 | 蛙发育顺序标本 | 浸制或包埋，满足教学要求 | 盒/块
500114 | 30509203101 | 正常人染色体装片 | 1、多重染色，满足教学要求 。2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片

## 38.高中生物实验仪器设备包
38.高中生物实验仪器设备包
编号 | 分类代码 | 器材名称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 执行标准代号
600001 | J35001 | 生物显微镜 | 1.双目； 2.整机主要结构材质为金属,低重心底座。 3.广视场目镜： WF10×；2个；符合GB/T9246-2008； 4.消色差物镜： 4×、 10×、 40×、100×；符合GB/T2609-2015； 5.聚光镜，NA1.25阿贝聚光镜，可变光栅。聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面0.03mm-0.4mm； 6.双层移动式载物台,移动范围不低于X轴±30mm，Y轴±15mm； 7. 四孔转换器； 8.带LED光源，亮度连续可调； 9.调焦结构，分度值0.005mm-0.002mm； 10.基本参数符合GB/T 2985—2008要求 | 台 | GB/T 2985 -2008
600002 | J35101 | 数码显微镜 | 1.双目； 2.整机主要结构材质为金属,低重心底座； 3.广视场目镜：WF10×； 4.目镜筒360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.25mm，左右两系统放大率差≤0.63%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.2%；双目系统左右系统像面方差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.2mm、左右内侧≤0.4mm； 5.消色差物镜：4×、10×、40×、100×，无铅玻璃材质，所有物镜均保证齐焦； 6.转换器四孔，带有限位装置； 7.双层移动式载物台；载物台移动范围不小于60mm×50mm，X、Y轴同轴调节。载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.05mm。 8.微调、粗微调同轴调节载物台，配限位打滑装置； 9.聚光镜为N.A.1.25阿贝聚光镜（带可变光栅），可上下调节； 10.配LED光源，亮度可连续调节； 11.内置一体化数码摄像系统，拍照不低于1400万像素，录像分辨率不低于1080 p/30 fps，图像至少采用2种信号传输模式（客户端模式；局域网模式）。实时共享同步传输显微镜下图像； 12.机身LAN口可直接接入有线网络。可实现2.4GHz or 5GHz WiFi传输； 13.可外接投影机、一体机等其他设备； 14.配电源适配器1个。 | 台 | GB/T 2985-2008
600003 | J35003 | 双目立体显微镜 | 1、总放大倍数:20-40X; 2、双目，目镜:WF10X: 3、连续变倍物镜:0.7-4.5； 4、镜筒:双目斜筒45度; 5、调焦范围>50mm;工作距离>90mm; 6、光源:带LED反射照明，亮度连续可调； 7、观察时，具有立体感。 | 台 | GB/T 19864.1 -2013
600004 | J35033 | 离心机 | 转速范围0r/min～4000 r/min ，适用10mL、20ml、50ml等离心管，6或8孔等，无刷电机，带电锁、显示屏，有定时功能，带小转子 | 台 | GB/T 30099-2013
600005 | J35033 | 高速离心机 | 转速范围3000 r/min～16000 r/min，1.5mL×12+0.5mL×12，无刷电机，带电锁，有条件的宜进行低温离心，温度达到4℃ | 台 | GB/T 30099-2013
600006 | J30004 | 磁力加热搅拌器 | 1、产品由主机 、搅拌子、立杆等组成 2、工作电源：220V、50Hz；电动功率：25W；加热功率：150W，无极调整：0-2000转/分 3、产品外观尺寸235*135*82mm | 台
600007 | J35015 | 高压灭菌锅1 | 手提式，内部容积不低于18L，电热式，外形整齐，无明显凹陷、毛刺、划伤等缺陷；最高工作压力小于0.22MPa，灭菌温度115℃~132℃，加热时间不超过30min；有灭菌定时器，定时误差为±10%；灭菌结束后，应有报警指示；有防干烧功能，在低于规定水位时，灭菌器应能自动切断加热电源；密封垫圈应符合YY/T 0158要求；有压力温度表，压力指示符合GB/T 1226要求，精度不低于2.5级，压力温度表在最高温度和最高压力处标有红线；灭菌器的受压件应符合GB 150所有部分的要求；灭菌器电气安全应符合GB 4793.1和IEC 61010-2-040：2005的要求 | 台 | YY 0504-2016
600008 | J35015 | 高压灭菌锅2 | 立式，内部容积不低于30L，全自动，有超高温、超高压自动保护设置；外观应整齐，不应有明显的歪斜、凹陷、毛刺、划伤等缺陷 ，控制和调节装置应灵活可靠，紧固件应无松动 ；压力容器及其安全附件应符合GB 150所有部分的要求；应装有安全阀，安全阀应符合YY 0154 要求； 灭菌器带压力指示装置、温度指示装置、记录仪器；当出现故障时，应有声或光的报警显示 ； 灭菌温度控制系统应把灭菌室温度控制在预置灭菌温度的0-3℃范围，温度指示装置数值范围包含50℃-150℃ ；在额定工作压力下，各部位不应有渗漏现象 ；电气安全应符合GB 4793.1和GB 4793.4的要求 | 台 | YY/T 1007-2018
600009 | J30014 | 恒温水浴锅 | 工作水箱内胆为不锈钢材质；单列式，2孔，孔径≥140mm；工作电压220V±22V,频率50Hz±1Hz，工作温度5℃-40℃；有数字显示功能；有自动控温功能，温控范围为室温+5 ℃～99.9 ℃，水温控制±0.5 ℃；加热功率≥300W。 | 台
600010 | J02707 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W， 1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台 | GB/T 30435-2013
600011 | J86860 | 电冰箱 | 容量≥180L；能效等级≤3级；有冷藏和冷冻功能；冷冻效能≥1.5(kg/12h) | 台 | GB/T 8059 -2016
600012 |  | 恒温培养箱 | 容积≥80L ；由温度控制器、电加热器及箱体等组成，箱体为金属材质；电源电压 AC220V / 50Hz，功率不低于600W；控温范围 室温+5℃～60℃，温度波动度 ±1℃；设有观察窗；载物托架 ≥2块 | 台
600013 | J35021 | 光照培养箱 | 容积：250L；箱体为箱体为金属材质；光照强度：0lx～12000lx分级可调；控温范围：10℃～50℃(有光照) ；温度波动性：±1℃ ；温度均匀度：±2℃ | 台
600014 |  | 超净工作台 | 不锈钢材质；落地式；双人单面，台面工作区域尺寸（长×宽×高）≥1100mm×500mm×500mm；空气清洁度不低于100级；可调风机系统,垂直送风，送风风速：O.3m/s～0.6m/s；照明≥300Lx；紫外灯功率≥30W，带紫外线灯安全防护装置；柜脚带万向轮；内壁双侧电源插座；带控制面板 | 台
600015 | J02302 | 方座支架 | 包括方形座，立杆，平行夹，垂直夹两个， 烧瓶夹，大铁环，小铁环，吊杆。立杆长≥600mm，方形座长≥210mm，宽≥130mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热≥120℃的缓压层，重心稳定不晃动。 | 套 | JY/T 0393-2007
600016 | J02305 | 三脚架 | 由铁环和3只脚组成。铁环内径：≥70mm，外径：≥90mm，厚度≥4mm。三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：≥150mm，直径≥6mm。三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个
600017 | J02306 | 试管架1 | 1.产品由顶板、底板、立柱、插杆组成，8孔、8柱，全木制或塑料制。2.顶板外形尺寸：≥300 mm×30 mm×8mm，8孔分布均匀，孔间距≥30mm，孔径20mm。3.底板外形尺寸：≥300 mm×60 mm×13mm，底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔底深≥5mm。4.插杆为长≥60mm，直径≥8mm，与底板孔对应成排。5.立柱直径≥15mm、长≥65mm。 | 个
600018 | J02306 | 试管架2 | ≥32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配，恒温水浴锅里使用
600019 | J00205 | 托盘天平 | 最大称量200 g，分度值0.2 g。单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g1 个、50 g1 个、10 g 各2 个，5 g1 个、10 g 1 个，钢制镊子。托盘直径≥80mm；外形尺寸：≥200mm×70mm×140mm。除托盘外均为金属材质，托盘为塑料材质。 | 台 | QB/T 2087-1995
600020 | J00231 | 电子天平1 | 最大称量100 g，分度值 0.1 g。称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准 | 台 | GB/T 26497
600021 |  | 电子天平2 | 最大称量200 g， 分度值0.001 g。称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准。防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。 | 台 | GB/T 26497
600022 | J00201 | 分析天平 | 最大称量200 g， 分度值0.0001g。称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。具有计数、确认、清零、校准。防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。 | 台
600023 | J01303 | 温度计1 | 全长≥300mm；外径：6mm±1mm；头≥10mm。测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | JB/T 9262 -1999
600024 | J01303 | 温度计2 | 测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；示值误差＜0.5 ℃。玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 | 支 | JB/T 9262 -1999
600025 | J01802 | 酸度计(pH计) | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | GB/T 11165-2005
600026 |  | 血球计数板 | H 型凹槽，两个计数池，计数池深度 0.1 mm，配套盖玻片 | 片 | JJG 552-1988
600027 |  | 接种环 | 接种棒为不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径 2 mm～3 mm | 支
600028 |  | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个
600029 |  | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 台
600030 | Z19001 | 仪器车 | 外形尺寸：≥600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆
600031 | J02610 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径50mm，5倍 | 个 | JY/T 0378
600032 |  | 普通手术剪 | 1、产品为直尖头解剖剪 2、产品为不锈钢制，长≥140mm | 把 | YY/T 0596-2006
600033 |  | 眼用手术剪 | 1、产品为直尖头眼用手术剪 2、产品为不锈钢制，长≥100mm | 把 | YY/T 0596-2006
600034 |  | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸轻松 | 把 | YY 0175-2005
600035 |  | 手术刀片 | 刀片平整，刃口锋利 | 包 | YY/T 0175-2005
600036 |  | 解剖镊1 | 1、产品为不锈钢解剖镊 2、产品全长132mm，尖头 | 把 | YY/T 0686-2017
600037 |  | 解剖镊2 | 1、产品为不锈钢解剖镊 2、产品全长不低于125mm，阔头 | 把
600038 |  | 牙用镊 | 单弯，≥160mm | 把 | YY/T 0686-2008
600039 |  | 眼用镊 | 1、产品为不锈钢眼用镊 2、产品为直形，唇头有齿，长≥100mm | 把 | YY/T 0819-2010
600040 |  | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制、稳压和稳流功能 | 台
600041 |  | 恒温震荡器 | 室温+5℃～60℃，±1℃；容量：100mL锥形瓶25个或以上 | 台
600042 |  | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格≥60mm×60mm | 个
600043 |  | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，具有开盖断电功能，凝胶板规格≥88mm×82mm，可实现原位制胶功能，，同时可以两块凝胶电泳 | 个
600044 |  | 微量进样器 | 由外套、芯子和针尖等部件组成，芯子和针尖应采用耐腐蚀材料制成；用于定量吸取药品并注入对物质进行定性或定量分析的仪器；容量50µL，允许误差±3%；针尖直径≤0.7mm | 个
600045 |  | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 个
600046 |  | 微量移液器1 | 0.1 µL～2.5 µL；高机械强度和抗化学腐蚀材料，可整支紫外灭菌；有计数器自锁功能，有防倒吸功能，能防护误操作引起的设备损坏 | 支 | JJG 646-2006
600047 |  | 微量移液器2 | 0.5 µL～10 µL；高机械强度和抗化学腐蚀材料，可整支紫外灭菌；有计数器自锁功能，有防倒吸功能，能防护误操作引起的设备损坏 | 支 | JJG 646-2006
600048 |  | 微量移液器3 | 10 µL～100 µL；高机械强度和抗化学腐蚀材料，可整支紫外灭菌；有计数器自锁功能，有防倒吸功能，能防护误操作引起的设备损坏 | 支 | JJG 646-2006
600049 |  | 微量移液器4 | 100 µL～1000 µL；高机械强度和抗化学腐蚀材料，可整支紫外灭菌；有计数器自锁功能，有防倒吸功能，能防护误操作引起的设备损坏 | 支 | JJG 646-2006
600050 |  | 微量移液器5 | 1 mL～5 mL；高机械强度和抗化学腐蚀材料，可整支紫外灭菌；有计数器自锁功能，有防倒吸功能，能防护误操作引起的设备损坏 | 支 | JJG 646-2006
600051 |  | 移液器架 | 亚克力材质，人体工学倾斜式设计，可放置至少5支移液器 | 个
600052 |  | DNA电泳图谱观察仪 | 1.主体材质为≥1.0mm厚冷轧钢板； 2.设有凝胶观察窗，可直接观察基因样品的DNA电泳谱图谱线，实时观察电泳谱线变化进程； 3.可见光（非紫外）激发荧光，观察窗口设置挡板； 4.观察凝胶面积大于100mm×100mm 5.内置上光源和底光源，可用于琼脂糖凝胶切胶和DNA纯化实验操作； 6.有安全电压保护设计 | 台
600053 |  | PCR仪 | 1.96 孔； 2.温度范围4.0 ℃~99.9 ℃ , 控温精确到≤0.1 ℃ , 温度稳定性和升降温速度适宜，具有4 ℃保温功能； 3.时间设置范围0-9999s； 4.具有程序设定、储存功能，可设置程序数量≥99个；可设置固定程序数量≥3个； 5.带显示屏，能直观呈现PCR的三个过程，有利于学生理解学习PCR原理，教学适用性强； 6.有实验进程实时跟进功能，倒计时进度显示功能 | 台
600054 |  | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 台
600055 |  | 纯水机 | 由主机、储水桶、龙头、水管等组成。适用于学生实验、清洗玻璃器皿、配制常备溶液等；进水水源为一般城市自来水，进水水压不高于1.5MPa，进水水温5℃-40℃；电阻率≥ 0.2MΩ·cm；杂质去除率98%；产水量≥10L/h；水质标准不低于GB/T 6682-2008三级 | 台
600056 | L00001 | 量筒1 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量10ml，最小刻度1ml，精度值0.2ml 3、量筒直径≥15mm，壁厚不低于1mm | 个 | GB/T 12804-2011
600057 | L00001 | 量筒2 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量25ml，最小刻度2.5ml，精度值0.5ml 3、量筒直径≥20mm，壁厚不低于1mm |  | GB/T 12804-2011
600058 | L00001 | 量筒3 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量50ml，最小刻度5ml，精度值1ml 3、量筒直径≥25mm，壁厚不低于1mm |  | GB/T 12804-2011
600059 | L00001 | 量筒4 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml，最小刻度10ml，精度值1ml 3、量筒直径≥30mm，壁厚不低于1.2mm | 个 | GB/T 12804-2011
600060 | L00001 | 量筒5 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml，最小刻度50ml，精度值5ml 3、量筒直径≥50mm，壁厚不低于1.8mm | 个 | GB/T 12804-2011
600061 | L00001 | 量筒6 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量1000ml，最小刻度100ml，精度值10ml 3、量筒直径≥65mm，壁厚不低于1.8mm | 个 | GB/T 12804-2011
600062 | L00013 | 容量瓶1 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：25ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚不低于1mm | 个 | GB/T 12806-2011
600063 | L00013 | 容量瓶2 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：100ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚不低于1mm | 个 | GB/T 12806-2011
600064 | L00013 | 容量瓶3 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：250ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚不低于1mm | 个 | GB/T 12806-2011
600065 | L00013 | 容量瓶4 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：500ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚不低于1mm | 个 | GB/T 12806-2011
600066 | L00013 | 容量瓶5 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：1000ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚不低于1mm | 个 | GB/T 12806-2011
600067 | L10141 | 锥形瓶1 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：1000ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，壁厚不低于1mm | 个 | GB/T 22362-2023
600068 | L10141 | 锥形瓶2 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：容量100ml，最小刻度40ml，精度值20ml 3、壁厚不低于2mm | 个 | GB/T 22362-2023
600069 | L10141 | 锥形瓶3 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：250ml，最小刻度100ml，精度值50ml 3、壁厚不低于2.5mm | 个 | GB/T 22362-2023
600070 | L10141 | 锥形瓶4 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：500ml，最小刻度200ml，精度值100ml 3、壁厚不低于3mm | 个 | GB/T 22362-2023
600071 | L10151 | 蒸馏烧瓶 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、产品容量为250ml，支管直径7-8mm，长度不低于70mm 3、产品厚度不低于3mm | 个 | GB/T 22362-2023
600072 | J02701 | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml，口部壁厚≥4mm 3、棉灯芯长度≥150mm | 个
600073 | L20206 | 干燥器 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品由容器、瓷片和盖子组成 3、容器内径≥160mm，厚度≥6mm 4、盖子和容器边缘做磨砂处理 5、上面有4个直径≥27mm的圆孔 | 个 | GB/T 15723
600074 | L20221 | 冷凝器 | 1、产品为玻璃制牛角管 2、产品规格：直固，长≥300mm 3、外管直径≥30mm | 个 | QB/T 2109-1995
600075 | L20231 | 漏斗1 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为60mm，整的长度为110mm，壁厚不低于1.5mm 3、漏斗底部玻璃管直径7mm，长度55mm | 个 | GB/T 28211-2011
600076 | L20231 | 漏斗2 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为90mm，整的长度为155mm，壁厚不低于1.5mm 3、漏斗底部玻璃管直径10mm，长度85mm | 个 | GB/T 28211-2011
600077 | L30311 | 广口瓶1 | 容量125 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
600078 | L30311 | 广口瓶2 | 容量250 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
600079 | L30311 | 广口瓶3 | 容量500 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
600080 | L30321 | 细口瓶1 | 容量125 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃透，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
600081 | L30321 | 细口瓶2 | 容量250 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
600082 | L30321 | 细口瓶3 | 容量500 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
600083 | L30321 | 细口瓶4 | 容量1000 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃，壁厚≥2mm | 个 | JY/T 0452
600084 | L30341 | 滴瓶1 | 容量30 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | JY/T 0434
600085 | L30341 | 滴瓶2 | 容量60 mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | JY/T 0434
600086 | L30341 | 茶色滴瓶1 | 容量30 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | JY/T 0434
600087 | L30341 | 茶色滴瓶2 | 容量60 mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好 ，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | JY/T 0434
600088 |  | 陶土网 | 1、产品由钢丝网和陶土组成 2、钢丝网尺寸≥125*125mm，陶土直径不小于80mm | 个
600089 | J30842 | 药匙 | 1、产品为塑料制双头药匙 2、产品总长度≥145mm | 把
600090 |  | 培养皿1 | φ60mm ，无色透明玻璃制造，玻璃薄厚均匀、壁厚1.2-2mm，耐高温高压 | 套 | GB/T 28213 -2011
600091 |  | 培养皿2 | φ120mm ，无色透明玻璃制造，玻璃薄厚均匀、壁厚1.2-2mm，耐高温高压 | 套 | GB/T 28213 -2011
600092 | L20256 | 研钵 | 瓷或玻璃制，直径≥60 mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑，厚度≥5mm | 个
600093 |  | 盖玻片 | 1、产品为玻璃制品，每盒不少于30片 2、每片尺寸≥18*18mm，壁厚0.15mm | 盒 | JB/T 8230.4-1997
600094 |  | 载玻片 | 1、产品为玻璃制品，每盒50片 2、每片尺寸≥75*25mm，壁厚不低于0.8mm | 盒 | JB/T 8230.3-1997
600095 | M10217 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、产品由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料制作。 2、始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。 3、产品示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。 骨化石与石块的颜色应有区别。 |  | JY/T 0313
600096 | M10016 | 细胞亚显微结构模型 | 1、产品为高等真核细胞立体亚显微结构模型。细胞直径约放大2万倍。 2、模型为纵剖的半个细胞，以显示高等动物细胞的亚显微结构为主。长径≥460mm，短径≥380mm，中心厚度≥170mm，置于支架上，可水平转动 3、细胞膜、细胞液基本无色透明，细胞表面有不规则的高低起伏，并有内吞，外排等。 4、细胞内部结构示：细胞核（红棕与紫色）、内质网（红棕）、线粒体（茄子色）、中心粒（褐）、高尔基体（玫红）、溶酶体（浅绿）、过氧化酶体（红褐）、分泌泡（浅红）、多聚核糖体（红棕）及液泡（黄绿）等结构。 5、附细胞壁（灰）、叶绿体（深绿）及中央液泡，在演示植物细胞时换上或与其他部件互换。
600097 | M10023 | 细胞膜结构模型 | 1、产品采用选用无毒硬质pvc塑料制作。长不小于300mm，宽不小于160mm，厚不小于110mm，置于底座上。 2、模型示组成细胞膜中磷脂分子和蛋白质分子的排列和相互位置。 3、每一个磷脂分子由球形的亲水极和两条曲折的疏水极组成，磷脂分子的亲水极分别朝向模型的上下面，并互相并行排列。曲折的疏水极相对排列在模型中间。 4、蛋白质分子以不规则团块表示，表层蛋白质分子贯穿内外两层磷脂分子的嵌入蛋白质，蛋白质分子有的作与膜面垂直的纵切，有的完整的表示，分布应均匀。
600098 |  | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 1、产品由磁性黑板和染色体组成 2、染色体共四条，每条可拆分，四条染色体有两大两小，每种分两色 3、黑板尺寸≥230*170mm
600099 | M10012 | DNA双螺旋结构模型 | 1、产品由塑料底盘，支架及代表四种碱基的不同颜色塑料块组成，分别为：塑料块（A腺嘌呤）、塑料块（T胸腺嘧啶）、塑料块（G鸟嘌呤）、塑料块（C胞嘧啶） 2、整体高≥600mm，顶端设有提拿环方便提拿 |  | JY/T 0065
600100 | M10011 | DNA双螺旋结构模型组件 | 1、产品由粗连接棒40根、细连接棒20根、脱氧核糖20个、磷酸22个、四种碱基各5个组成 2、产品塑料盒装
600101 | B46210 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片 | JY/T 0075
600102 | B46219 | 植物细胞有丝分裂 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片
600103 | B46226 | 胞间连丝切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片
600104 |  | 黑藻叶装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片
600105 | B60215 | 酵母菌装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片 | JY/T 0079
600106 | B26426 | 水绵装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片
600107 |  | 大肠杆菌涂片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片 | JY/T 0078
600108 | B26420 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片 | JY/T 0084
600109 | B26507 | 草履虫分裂生殖装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片 | JY/T 0255
600110 |  | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片
600111 |  | 蛙血涂片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片
600112 |  | 动物上皮细胞装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片
600113 |  | 骨骼肌纵横切 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片 | JY/T 0096
600114 | B06259 | 平滑肌分离装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片
600115 | B06260 | 心肌切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片 | JY/T 0098
600116 | B06261 | 运动神经元装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片 | JY/T 0101
600117 |  | 胰腺切片(示胰岛) | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片
600118 |  | 正常人染色体装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片
600119 |  | DNA和RAN在细胞中的分布 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片
600120 |  | 线粒体切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 2、玻片尺寸≥75mm*25mm，厚度不低于0.8mm，去除四角防戳伤，木盒定位包装 | 片

## 39.初中地理实验仪器设备包
39.初中地理实验仪器设备包
序号 | 分类代码 | 器材名称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 执行标准代号
700001 | 30204000101 | 寒暑表 | 测量范围-50 ℃~50 ℃ , 分度值 1 ℃ , 允许误差 1 ℃。底板外型尺寸≥350 mm×60 mm | 支 | JB/T 9262 －1999
700002 | 30204001802 | 干湿球 温度计 | ‘-35 ℃～45 ℃，分度值 0.2 ℃； 测量湿度0%～100% | 付 | GB/T 8747 －2010
700003 | 30299001401 | 雨量器 | 不锈钢外筒，承水口内径≥ 200 mm，高 ≥230 mm，配锥形导水漏斗， ≥1000 mL 塑料量筒，铁质安装框架 | 套 | JB/T 9458 －2015
700004 | 30299001601 | 便携式风速 风向仪 | 风速测量范围 0 m/s～30 m/s，风速传感器启动风速0.8 m/s ，可显示的风速参数为瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高；风向测量范围 0 °~360 ° , 16 个方位；风向传感器启动风速 1.0 m/s，风向测量精度±1/2 方位 | 台 | JJG 515 － 1987
700005 | 30410000105 | 平面政区 地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 ≥320 mm，平面比例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面 | 个 | JY/T 58
700006 | 30807060101 | 节能灯 | 9 W 节能灯泡，在正常使用情况下应无强光刺眼 | 个
700007 | 30410002301 | 大陆漂移过 程示意图 | 四阶段：2 亿年前、1.35 亿年前、6500 万年前、现在。图幅不小于 20cm×30 cm | 份
700008 | 30410000501 | 中国政区拼 接及组合 模型 | 包括 34 个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为 1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图，底图中应该有单独可拼合的突出 南海九段线的轮廓模型 | 个
700009 | 30410002401 | 中国陆上邻 国和隔海相 望国家拼图 实物版 | 包括独立的 14 个陆上邻国轮廓塑料模型、 6个隔海相望国家轮廓塑料模型，比例尺1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图 | 个
700010 | 30310000101 | 地球运行仪 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续； ABS 工程塑料；环保耐用； LED节能灯， 在正常使用情况下应无强光刺眼。产品由太阳、支撑杆、指针、横梁、立柱、固定齿轮、底座、季节盘、传动杆、支撑塑件、地球、齿轮组、月相盘组成。底座直径≥198mm，四季盘直径≥195mm，太阳模型≥Φ95mm，地球模型≥Φ100mm。 | 套 | JY/T 210
700011 | 30310001300 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，模型示太阳、地球和月球。地轴与黄道面夹角 66.5 ° , 白道面与黄道面交角 5 °09'，可适当放大，有季节盘指示，能演示日食、月食 | 套
700012 |  | 地球运行仪 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续； ABS 工程塑料；环保耐用； LED节能灯， 在正常使用情况下应无强光刺眼。产品由太阳、支撑杆、指针、横梁、立柱、固定齿轮、底座、季节盘、传动杆、支撑塑件、地球、齿轮组、月相盘组成。底座直径≥198mm，四季盘直径≥195mm，太阳模型≥Φ95mm，地球模型≥Φ100mm。 | 套
700013 | 50510012901 | 世界地理 教学挂图 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图； 世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图、农业分布示意图、工业分布示意图等。全开，纸张不低于105克铜版纸；印刷：四色彩色胶印；图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明；图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套
700014 | 50510013101 | 世界地理 教学地图 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图； 世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图、农业分布示意图、工业分布示意图等。全开，纸张不低于105克铜版纸；印刷：四色彩色胶印；图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明；图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套
700015 | 50510012801 | 中国地理 教学挂图 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人口密度、中国民族分布、中国地形图、中国山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中国农业的地区分布、中国主要工业基地分布与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主要公路和内河航线等。全开，纸张不低于105克铜版纸；印刷：四色彩色胶印；图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明；图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套
700016 | 50510013001 | 中国地理 教学地图 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人口密度、中国民族分布、中国地形图、中国山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中国农业的地区分布、中国主要工业基地分布与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主要公路和内河航线等。全开，纸张不低于105克铜版纸；印刷：四色彩色胶印；图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明；图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套
700017 | 50510012701 | 地球和地图 教学挂图 | 地球在宇宙中的位置； 地球的自转、公转；等高线和等高线地形图； 中国北纬 30°线附近分层设色地形图和地形剖面图等。全开，纸张不低于105克铜版纸；2、印刷：四色彩色胶印；3、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明；4、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；5、墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；6、文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；7、全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 份
700018 | 30410001301 | 平面地形 地球仪 | 球体和支架组成，球体直径≥320mm，例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能 | 个 | JY/T 58
700019 | 30410000101 | 平面政区 地球仪 | 球体和支架组成，球体直径≥320mm，例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面， 反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置，具有识读功能 | 个 | JY/T 58
700020 | 30410001302 | 平面地形 地球仪 | 球体和支架组成，球体直径≥ 141.6 mm，平面比例尺 1:90000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 | 个 | JY/T 58
700021 | 30410001401 | 立体地形 地球仪 | 底座，支架和球体组成，球体为直径≥ 320 mm立体地形地球仪，平面比例 1:40000000，垂直比较尺 1:60000 | 个
700022 | 30410001501 | 平面两用 地球仪 | 球体和支架组成，球体直径≥ 320 mm，地形/政区，平面比例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 | 个 | JY/T 58
700023 | 30410001701 | 经纬度模型 | 由 24 条经线和 9 条纬线构成空心网状球体，内装固定的本初子午线平面板和赤道平面板，以及可转动的经线平面板和纬度指针，球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指针。球体直径≥ 320 mm，装于支架上，地轴与座底平面成 66.5°夹角 | 件 | JY/T 209
700024 | 30410000301 | 等高线地形 图判读模型 | 合成树脂材质，尺寸≥600 mm×450 mm。由一幅等高线地形图与对应的模型组成， 显示山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流，可自制 | 件 | JY/T 212
700025 | 30410000401 | 中国地形 模型 | 吸塑填充 1:8000000，具有识读功能 | 件
700026 | 30410001101 | 中国立体 地形模型 | 1:4000000，显示中国的地形（海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）；整体尺寸≥2200 mm×1600 mm；政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度， 底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图， 具有识读功能， 支持汉语及多种民族语言 | 件
700027 | 30410001001 | 世界立体 地形模型 | 1:16000000，显示地球上的地形（海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）；整体尺寸≥2200 mm×1600 mm； 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度， 底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的世界地图， 具有识读功能， 支持汉语及多种民族语言 | 件
700028 | 30199005102 | 放大镜 | 由凸透镜、透镜框及手柄组成。凸透镜直径不小于φ30mm,柄长≥50mm,放大倍率：5×。透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0[0.5]。透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | JY/T 0378
700029 | 30510000100 | 岩石矿物 标本 | 26 种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、萤石、赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、斜长石、方解石、 白云石、重晶石、石膏、磷灰石）；16 种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩）；标本轴长大于25mm，盒内有名称编号对照表 | 套 | JY/T 0005
700030 | 30810002100 | 植物标本 保存夹 | A3 尺寸，腊叶台纸， 不少于 20 页 | 本
700031 | 30310020100 | 采水器 | 有机玻璃采水器 1 L，烤瓷配重 | 个
700032 | 30310020200 | 水流量传感 器（流量流 速监测仪） | 6 分 B5， 配铜电磁阀 | 个
700033 | 30310004101 | 手持全球定 位系统 接收机 | 学生开展活动使用；用于测量、选点、定位、导航；带地图卡、彩屏、内置温度计、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震 | 个

## 40.高中地理实验仪器设备包
40.高中地理实验仪器设备包
序号 | 编号 | 名 称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 执行标准代号 | 分类与代码
800001 | 02060 | 望远镜 | 双筒，放大率 8 倍，口径≥ 40 mm，视场 6.3 °；材质：望远镜专用工程材料；镜片镀膜：完全镀膜；望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。 | 个 |  | J02601
800002 | 02061 | 天文望远镜 | 口径80mm～150mm；折射或反射式。配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆。配8mm～40mm长、短不同焦距的目镜3～4个。带有极轴镜和电动跟踪设备。配加强型伸缩式铝合金三脚架，数字式带摄像头和USB接口 | 套 |  | J44002
800003 | 03020 | 温度表支架 | 金属制，能竖立放置，能竖直固定干湿球温度计（预留空间：≥350mm×150mm×50mm），水平固定最高温度计和最低温度计 | 付 |  | J45009
800004 | 03021 | 百叶箱支架 | 木质，箱内≥宽460mm，≥深290mm，≥高530mm；箱顶盖板尺寸≥720×610mm，附支架，金属制，经防锈处理，埋入土中后百叶箱支架底面高度应为≥1250mm | 个 |  | J45009
800005 | 10005 | 钢卷尺 | 量程 2000 mm，分度值 1 mm， 自卷制动式，尺带宽不小于 12 mm，厚不小于 0.15 mm | 盒 | QB/T 2443 | J00010
800006 | 10009 | 布卷尺 | 量程30米；分度值1cm；主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，无卡阻现象；在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。 | 盒
800007 | 12016 | 世界钟 | 普及型，由计时盘、时区盘和指针式石英电子钟为基础的全套传动结构组成，能反映世界24小时区的所有国家和地区的时刻的时钟；计时盘直径≥460mm，计时盘用铝板制成，外围划12个等格采用12小时计时。 | 个 |  | J01212
800008 | 13020 | 寒暑表 | 测量范围-50 ℃~50 ℃ , 分度值 1 ℃ , 允许误差 1 ℃。底板外型尺寸≥350 mm×60 mm | 只 |  | J01305
800009 | 13021 | 最高温度表 | 测量范围-15 ℃~80 ℃ , 分度值 0.5 ℃ | 支
800010 | 13022 | 最低温度表 | 测量范围-50 ℃~40 ℃ , 分度值 0.5 ℃ | 支
800011 | 13023 | 干湿球温度计 | ‘-35 ℃～45 ℃，分度值 0.2 ℃； 测量湿度0%～100% | 付
800012 | 13024 | 地面温度表 | 测量范围-35 ℃~80 ℃ , 分度值 0.5 ℃ | 支
800013 | 16006 | 地质罗盘 | 铜制外壳，直径≥50mm，厚≥16mm。方位测量机构：由罗盘、照门与准星等组成；方位分划外圈为360°分划制；坐标梯尺：由相互垂直的一边长尺和两边短尺组成。 | 只
800014 | 16007 | 指南针 | 罗盘式，铜制外壳，直径≥ 50 mm，厚 ≥16 mm | 个
800015 | 16009 | 空盒气压表 | 800 hPa～1060 hPa，分度值 1 hPa，误差≤ 2.0 hPa | 台 | QX/T 26
800016 | 16020 | 毛发表 | 单发。利用毛发受潮时伸长、干燥时缩短的特性测定空气的相对湿度，教学演示用；构造：由若干股脱脂毛发组成的一束毛发悬挂在毛发吊钩上；吊钩固定在吊紧螺丝上，毛发束下端系有一个补偿锤；指针可以一起绕轴转动，指针前面有刻度板；另附湿度计。 | 个
800017 | 16021 | 蒸发器 | 蒸发皿型，由内径≥ 20cm 的铜质桶状器皿组成，其口缘镶有 ≥8mm 厚内直外斜的刀刃形铜圈，口缘下设有一倒水嘴。附金属丝网 | 套
800018 | 16022 | 雨量器 | 不锈钢外筒，承水口内径≥ 200 mm，高≥ 230 mm，配锥形导水漏斗，≥ 1000 mL 塑料量筒，铁质安装框架 | 套
800019 | 16024 | 轻风表 | 轻便风向风速表，三杯。由风向部分（包括风向标、方位盘、制动小套）、风速部分（包括十字护架、风杯、风速表主机体）和手柄三部分组成 | 台
800020 | 16028 | 简易日照计 | 附加温度计，由金属筒身及座架组成，筒身两侧各有小孔一个，两孔距离的角度为120°；日照记录时间：5：00～19：00；纬度使用范围：0°～60°；记录时间误差：±3min。 | 件
800021 | 16051 | 天文历 | 查昼夜长短、太阳高度等 | 件
800022 | 16052 | 透明度计 | 底座尺寸≥280mm*140mm*18mm底座金属制，透明玻璃圆管、长约：630mm,外直径≥35mm。 | 件
800023 | 16053 | 电导率计 | 高精度探头，液晶显示。用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率。 | 件
800024 | 16054 | 简易比色计 | 常规型。一种目测色度仪器,它采用国际上通用的罗维朋色标度为标准,能测量各种液体、胶体、固体和粉末状样品的色度。 | 件
800025 | 28001 | 地球运行仪 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续； ABS 工程塑料；环保耐用； LED节能灯， 在正常使用情况下应无强光刺眼。产品由太阳、支撑杆、指针、横梁、立柱、固定齿轮、底座、季节盘、传动杆、支撑塑件、地球、齿轮组、月相盘组成。底座直径≥198mm，四季盘直径≥195mm，太阳模型≥Φ95mm，地球模型≥Φ100mm。 | 件 |  | J44406
800026 | 28004 | 多媒体球幕投影演示仪 | 包括：底座，球形屏幕，投影系统：亮度3000流明及以上、分辨1024×768及以上，遥控器，专用PC；系统运行支撑软件平台及应用程序；能演示宇宙空间、地球上及其他星球上各种天文、地理、历史、文化、生态等现象和动态变化过程,含球面动画资源及教学内容资源等数字星球资源 | 套
800027 | 28007 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，模型示太阳、地球和月球。地轴与黄道面夹角 66.5 ° , 白道面与黄道面交角 5 °09'，可适当放大，有季节盘指示，能演示日食、月食 | 件 |  | J44412
800028 | 28021 | 流水作用演示装置 | 可以变化坡度（5°、10°、15°、30°、45°、60°）的土壤箱（土壤深度不小于 50 cm），可调节水量的喷淋装置，不同深浅的植物根系（没有真实植物根系可以用塑料植物的根系模拟）；或通过其他创客方式自制 | 套
800029 | 28023 | 地壳变动演示器 | 应能通过模拟实验装置演示形成过程。示教内容：演示地层的新老关系与层理；表现地壳与软流层的相对位置；演示地壳的褶皱变化；演示褶曲的基本形态。 | 套
800030 | 28026 | 大气环流实验器 | 应能通过模拟实验装置演示形成过程 | 件
800031 | 28028 | 日晷 | 可自制。 日晷底板由木板、金属板或聚苯乙烯板制成；直径不小于 500 mm，面板厚度不小于 10mm。晷针由薄三角形金属板或塑料薄板制成。根据实际情况可选择地平式或赤道式 | 件
800032 | 28036 | 全球定位实验教学系统 | 演示全球定位系统原理、GIS系统的应用原理并进行教学实践活动 | 套
800033 | 28037 | 手持全球定位系统接收机 | 学生开展活动使用；用于测量、选点、定位、导航；带地图卡、彩屏、内置温度计、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震
800034 | 28039 | 基于地理信息系统(GIS)的地理教学辅助系统 | 含软件平台及支撑课程内容的地理信息数据，可制作、编辑地图数据，实现地理信息数据的查询、统计分析和结果的直观显示； 支持时态GIS，可展现某地域或地物随时间变化的过程 | 套
800035 | 28043 | 基于三维GIS的地理教学辅助系统 | 实现教学内容资源三维可视化，并与二维信息互动查询；支持三维空间查询、量测、分析 | 套
800036 | 28044 | 遥感空间信息教学实验系统 | 演示系统平台；航空、卫星、雷达多分辨率，多波段课程内容影像资源；遥感教程；说明手册 | 套
800037 | 28047 | 虚拟三维仿真教学系统 | 须实现在线教学与数据及教学内容升级更新，含教师版及学生版 | 套
800038 | 34001 | 平面政区地球仪 | 球体和支架组成，球体直径≥320mm，例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面， 反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置，具有识读功能 | 个 |  | M30401
800039 | 34002 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径≥320mm，例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能 | 个 |  | M30402
800040 | 34002 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径≥ 141.6 mm，平面比例尺 1:90000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 | 个 |  | M30402
800041 | 34004 | 立体地形地球仪 | 底座，支架和球体组成，球体为直径≥ 320 mm立体地形地球仪，平面比例 1:40000000，垂直比较尺 1:60000 | 个 |  | M30404
800042 | 34009 | 经纬度模型 | 由 24 条经线和 9 条纬线构成空心网状球体，内装固定的本初子午线平面板和赤道平面板，以及可转动的经线平面板和纬度指针，球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指针。球体直径≥ 320 mm，装于支架上，地轴与座底平面成 66.5°夹角 | 件
800043 | 34010 | 天球仪 | 灯光两用，球体直径≥320mm。产品为天球和天球坐标的模型，由球体、地平圈、子午圈、方位尺和支架组成；产品用于认星，演示星体周日视运动有关现象和求解球面天文学的有关问题；模型上具地平坐标、第一赤道坐标和第二赤道坐标。并标明黄道和黄极、银道和银极；球面天体绘以诺吞星图为准，星座区域界限应符合国际规定；星座名称拉丁文与中文对照。二十八宿及二十四节气应位置正确，标绘鲜明；赤经外露应完整，黄道应平整无目视变形，天体点、圈不应有目视之失圆；整个球面标绘应幅面清晰、色彩协调、对比鲜明；球面要作防潮处理，表面光洁，无起皱、起泡、破损，无污斑、流渍等；地平圈、子午圈、方位尺等应无目测之变形，标尺刻度应均匀、清晰。 | 个
800044 | 34013 | 晨昏圈地球仪 | 球体直径≥320mm。采用的底座上配置环形整体支架，整体支架上设置天赤道圈、活动圈和圈架，圈架中设置地球仪和指示标，地轴固定在整体支架上的结构形式；晨昏圈上标有理论晨昏线，实际晨昏线、民用晨昏线和天文晨昏线；利用各圈线间相对位置变化，显示地球上各地任一日期的各种晨昏时刻，同时完成地方时与标准时、世界时换算。 | 个
800045 | 34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1:8000000，具有识读功能 | 件 |  | M30411
800046 | 34019 | 板块构造及地表形态模型 | 规格：≥60cm*32cm*14cm，材质：树脂；应能表现由地幔对流引起的板块相对运动而 发生的张裂或彼此碰撞。表现内容：火山、地震、大洋中脊及转换断层、海沟、岛弧、火山岛链；大陆边缘的火山山脉、褶皱山脉、断块山、断裂谷底、大陆架、平原、河流、湖泊等；横剖面前后应表现出上地幔、硅镁层、硅铝层、沉积岩层和沉积岩层的变形、变位（褶皱和断层）；在上地幔层应标出地球内部热能造成的缓慢对流和热柱；纵剖面的一侧表现出地球上部的分层，如上地幔、硅镁层、硅铝层和沉积岩层；纵剖面的另一侧表现出大洋壳（单层）和大陆壳（双层）构造的差异 | 件 |  | M30413
800047 | 34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 侧重表现褶皱构造在构造形态的地形上的特征，并表现由于外力作用的影响对褶皱构造形态的改变。应能表现背斜、向斜的基本形态、背斜成山，向斜成谷的地形和背斜成谷、向斜成山的地形。外形尺寸≥450mm×200mm×140mm；岩层和地表形态逼真 | 件 |  | M30414
800048 | 34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 分前后二部分五个块状组成，侧重表现断裂构造中地垒、地堑在构造形态和地形上的特征，并且表现由于外力作用的影响对断裂构造形态的改变。岩层的刻画应有立体感，接近自然，并表现出错位，通过磁铁吸附活动演示地垒、地堑的形成。断裂形成的地形包括：断裂山、陡崖、谷底。外力作用后的形态：三角面、冲积扇、湖泊、河流积沟谷的发育。外形尺寸≥450mm×200mm×150mm | 件 |  | M30415
800049 | 34022 | 地球内部构造模型 | ≥Φ32cm。产品由球体和支架等组成。球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000，说明地球自转方向，地轴，两极、经纬极及经纬度能显示内、外地核，上、下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意 | 件 |  | M30408
800050 | 34023 | 世界立体地形模型 | 1:16000000，显示地球上的地形（海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）；整体尺寸≥2280 mm×1680 mm； 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度， 底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的世界地图， 具有识读功能， 支持汉语及多种民族语言 | 件 |  | M30459
800051 | 34024 | 中国立体地形模型 | 1:4000000，显示中国的地形（海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）；整体尺寸≥2280 mm×1680 mm；政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度， 底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图， 具有识读功能， 支持汉语及多种民族语言 | 件 |  | M30458
800052 | 34026 | 活动星空盘 | 可手动调节观看时间、日期、月份；带指南针定方位；三种观看模式(星座连线观看、神话星图观看、双重模式观看)；可探索30个以上星座 | 个
800053 | 44001 | 岩石矿物标本 | 26 种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、萤石、赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、斜长石、方解石、 白云石、重晶石、石膏、磷灰石）；16 种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩）；标本轴长大于25mm，盒内有名称编号对照表 | 套 |  | B70301
800054 | 44002 | 土壤标本 | 要包括自然剖面、耕作剖面；包括黑土、黑钙土、黄土、红壤、砖红壤、盐漠土、紫色土、水稻土等，长宽规格不小于 40 cm×40 cm；可由师生自制，特别是本地乡土的标本 | 套
800055 | 54351 | 多媒体教学软件 | 宇宙与地球 | 套
800056 | 54352 |  | 自然环境与人类活动 | 套
800057 | 54353 |  | 区域地理环境与可持续发展 | 套
800058 | 54354 |  | 海洋地理 | 套
800059 | 54355 |  | 旅游地理 | 套
800060 | 54356 |  | 城乡规化 | 套
800061 | 54357 |  | 自然灾害与防治 | 套
800062 | 54358 |  | 环境保护 | 套
800063 | 54359 |  | 地理信息技术应用 | 套
800064 | 82017 |  | 灾害救助救生器材 | 套
800065 | 82018 |  | 消防演练的工具 | 套

## 41.数字化初中物理实验仪器设备包
41.数字化初中物理实验仪器设备包
序号 | 名称 | 规格、功能参数 | 单位
1 | 数字化实验软件系统 | 1.中文简体界面，数据采集器接入计算机后能自动识别数据采集器及其状态，实时显示实验数据或曲线，重复性好。具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具及数据存储功能，实验数据可以导出为表格或文本等格式。可适用于PC、智慧黑板、平板等信息化终端。 2.配套数据分析软件能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格、点线图）；支持屏幕录像和外接摄像头录像，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错；符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；软件可升级，以支持新开发的传感器或新增加的功能。 3.配套二维运动轨迹分析工具包，含视频轨道轨迹分析（二维平抛、二维单摆、自由落体、匀速圆周）软件，配合二维运动传感器分析物体的运动轨迹，可通过公式自动计算所需要的物理量。可以对数据进行分析，可以对曲线进行拟合、求切线。采集数据时，可以选择采集的快慢，调节数据量；点击坐标数据，在曲线上的各点的坐标将会标注在各点上；点击拟合，可将理论点显示在坐标上，与实验得到的曲线进行对比；点击显示线，X轴方向，Y方向，可以将各点连接起来，对应的X，Y轴的线作出来装置利用无线定位方法，对二维平面运动物体的运动轨迹进行实时跟踪描绘，将物体运动实时记录在计算机屏幕上，进而研究物体的运动规律。 | 套
2 | 计算机 | 便携式，处理器为C86架构，内存不低于16GB，固态硬盘容量不低于512GB；显示器≥14英寸，物理分辨率不低于1920×1080；集成或独立显卡，配套鼠标，支持Wi-Fi，有摄像头，预装国产正版操作系统。 2.CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求且通过安全可靠评测； 3.还应满足财政部《便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中其它*号条款要求。 | 台
3 | 数据采集器 | 1.实时无延时采样频率不低于80 kHz；与计算机 USB 接口通信或无线通信，支持有线连接的四通道并行数据采集，传感器即插即用； 2.自带4个及以上传感器接口（数字、模拟共用），可同时采集4组及以上不同的数据； 3.数模混插，数字模拟传感器不加区分； 4.可与计算机或者一体化探究数据采集器USB通讯，USB直接供电； 5.支持传感器自动识别，即插即用； 6.可直接接PDA或笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。 7.采集器可以互相级联实验，支持12个及以上传感器同步采集； 8.具有电源指示灯； 9.预留网络接口和DC电源接口。 | 个
4 | 力传感器 | 1.测量范围：－20N～20N；分度：0.01N；误差≤±1.0%FS+1字，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 2.挂钩可拆卸，方便两个力传感器对接； 3.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 4.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 5.可以通过USB直接与计算机通讯； 6.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
5 | 微力传感器 | 1.量程－1N～1N，分辨力0.001N。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 2.挂钩可拆卸，方便两个力传感器对接； 3.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 4.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 5.可以通过USB直接与计算机通讯； 6.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
6 | 温度传感器 | 1.测量范围：－20℃～120℃；分度：0.1℃；0℃～200℃，误差≤±0.5%FS+1字，其余误差≤±1.5％FS＋1字。不锈钢探针。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
7 | 表面温度传感器 | 1.量程－25℃～125℃。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.传感器上配有通电指示灯； 3.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验。 | 个
8 | 热辐射传感器 | 1.量程0W/m2～1100W/m2。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.传感器上配有通电指示灯； 3.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验。 | 个
9 | 分体式位移传感器 | 1.量程0.01m～1.5m，分辨力0.01m，误差≤±1.0％FS＋1字，不应对被测量物的外观形状有特殊要求，无测量盲区。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
10 | 一体式位移传感器 | 1.量程0.4m～6m，分辨力0.01m，盲区≤0.1m，误差≤±1.0％FS＋1字。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
11 | 相对湿度传感器 | 1.量程10%～93%，分辨力1%，误差≤±2%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
12 | 磁感应强度传感器 | 1.量程－15mT～15mT，误差≤±1.5％FS＋1字，分辨0.01mT。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
13 | 压强传感器 | 1.量程0kPa～700kPa，分辨力1.0kPa，可用于直接测量气体的绝对压强。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.配套1个不小于30ml注射器； 3.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 4.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，数据传输稳定； 5.可以通过USB直接与计算机通讯； 6.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
14 | 声波传感器 | 1.量程20Hz～15000Hz，分度：1Hz。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
15 | 微电流传感器 | 1.－5μA～5μA，分辨力0.01μA。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 2.鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 3.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 4.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 5.可以通过USB直接与计算机通讯； 6.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
16 | 电流传感器 | 1.量程－2A～2A，分辨力10mA。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 3.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 4.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 5.可以通过USB直接与计算机通讯； 6.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
17 | 电压传感器 | 1.量程－15V～15V，分辨力10mV。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 3.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 4.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 5.可以通过USB直接与计算机通讯； 6.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
18 | 配套器材 | 与本清单传感器配套使用的实验器材及管线。

## 42.数字化高中物理实验仪器设备包
42.数字化高中物理实验仪器设备包
序号 | 名称 | 规格、功能参数 | 单位
1 | 数字化实验软件系统 | 1.中文简体界面，数据采集器接入计算机后能自动识别数据采集器及其状态，实时显示实验数据或曲线，重复性好。具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具及数据存储功能，实验数据可以导出为表格或文本等格式。可适用于PC、智慧黑板、平板等信息化终端。 2.配套数据分析软件能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格、点线图）；支持屏幕录像和外接摄像头录像，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错；符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；软件可升级，以支持新开发的传感器或新增加的功能。 3.配套二维运动轨迹分析工具包，含视频轨道轨迹分析（二维平抛、二维单摆、自由落体、匀速圆周）软件，配合二维运动传感器分析物体的运动轨迹，可通过公式自动计算所需要的物理量。可以对数据进行分析，可以对曲线进行拟合、求切线。采集数据时，可以选择采集的快慢，调节数据量；点击坐标数据，在曲线上的各点的坐标将会标注在各点上；点击拟合，可将理论点显示在坐标上，与实验得到的曲线进行对比；点击显示线，X轴方向，Y方向，可以将各点连接起来，对应的X，Y轴的线作出来装置利用无线定位方法，对二维平面运动物体的运动轨迹进行实时跟踪描绘，将物体运动实时记录在计算机屏幕上，进而研究物体的运动规律。 | 套
2 | 计算机 | 便携式，处理器为C86架构，内存不低于16GB，固态硬盘容量不低于512GB；显示器≥14英寸，物理分辨率不低于1920×1080；集成或独立显卡，配套鼠标，支持Wi-Fi，有摄像头，预装国产正版操作系统。 2.CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求且通过安全可靠评测； 3.还应满足财政部《便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中其它*号条款要求。 | 台
3 | 数据采集器 | 1.实时无延时采样频率不低于80 kHz；与计算机 USB 接口通信或无线通信，支持有线连接的四通道并行数据采集，传感器即插即用 2.自带4个及以上传感器接口（数字、模拟共用），可同时采集4组及以上不同的数据； 3.数模混插，数字模拟传感器不加区分； 4.可与计算机或者一体化探究数据采集器USB通讯，USB直接供电； 5.支持传感器自动识别，即插即用； 6.可直接接PDA或笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。 7.采集器可以互相级联实验，支持12个及以上传感器同步采集； 8.具有电源指示灯； 9.预留网络接口和DC电源接口。 | 个
4 | 力传感器 | 1.测量范围不小于-20 N～20 N，分辨力不大于 0.01 N，误差≤±1.0％FS＋1 字，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 2.挂钩可拆卸，方便两个力传感器对接； 3.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 4.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 5.可以通过USB直接与计算机通讯； 6.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
5 | 微力传感器 | 1.测量范围不小于-1 N～1 N，分辨力不大于0.001 N，误差≤±1.0％FS＋1 字，可用于测拉力和压力。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 2.挂钩可拆卸，方便两个力传感器对接； 3.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 4.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 5.可以通过USB直接与计算机通讯； 6.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
6 | 温度传感器 | 1.测量范围不小于-50 ℃~200 ℃ , 分辨力不大于 0.1 ℃ , 热响应时间≤1 s；0 ℃~100 ℃ , 误差≤±0.5％FS＋1 字；其余误差≤±1.5％FS＋1 字；不锈钢探针。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
7 | 表面温度传感器 | 1.量程－25℃～125℃。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.传感器上配有通电指示灯； 3.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验。 | 个
8 | 热辐射传感器 | 1.量程0W/m2～1100W/m2。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.传感器上配有通电指示灯； 3.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置配套使用，方便实验。 | 个
9 | 分体式位移传感器 | 1.测量范围不小于 0.01 m～1.5 m，分辨力不大于 0.01 m，误差≤±1.0％FS＋1 字。不应对被测量物的外观形状有特殊要求，无测量盲区。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
10 | 一体式位移传感器 | 1.量程0.4m～6m，分辨力0.01m，盲区≤0.1m，误差≤±1.0％FS＋1字。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
11 | 相对湿度传感器 | 1.量程10%～93%，分辨力1%，误差≤±2%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
12 | 磁感应强度传感器 | 1.量程－15mT～15mT，误差≤±1.5％FS＋1字，分辨0.01mT。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
13 | 压强传感器 | 1.量程0kPa～700kPa，分辨力1.0kPa，可用于直接测量气体的绝对压强。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.配套1个不小于30ml注射器； 3.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 4.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，数据传输稳定； 5.可以通过USB直接与计算机通讯； 6.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
14 | 声波传感器 | 1.量程20Hz～15000Hz，分度：1Hz。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
15 | 微电流传感器 | 1.－5μA～5μA，分辨力0.01μA。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 2.鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 3.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 4.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 5.可以通过USB直接与计算机通讯； 6.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
16 | 多量程电流传感器 | 1.多量程电流传感器测量范围不小于-2 A~2 A、分辨力不大于 0.01 A、误差≤±1%FS；测量范围不小于-200 mA～200 mA、分辨力不大于 0.1 mA、误差≤±1％Fs；测量范围不小于-20 mA～20 mA、分辨力不大于 0.01 mA、误差≤±2％FS；内阻≤0.2 Ω； 2.自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 3.模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 4.采用接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：≥10000次插拔。 | 个
17 | 多量程电压传感器 | 1.测量范围不小于-20 V～20 V、分辨力不大于 0.01 V、误差≤±1％FS；测量范围不小于-2 V～2 V、分辨力不大于 0.001 V、误差≤±1％FS；测量范围不小于-0.2 V~0.2 V、分辨力不大于 0.1 mV、误差≤±1%FS；内阻≥800 k Ω； 2.自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 3.模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 4.采用接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：≥10000次插拔。 | 个
18 | 光电门传感器 | 1.分辨力不大于 2 μs；用于测量挡光片（U形、I 形）的挡光时间； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
19 | 加速度传感器 | 1.测量范围不小于-9.8 m/s2～9.8 m/s2 ，测量 x、y、z三个正交方向的加速度值； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，能有效防止脱落，数据传输稳定； 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用，方便实验。 | 个
20 | 小量程位移传感器 | 1.测量范围：0mm～50mm，分度：0.1mm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 3.支持与有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式； 4.传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 | 个
21 | 旋转运动传感器 | 1.30r/s，分辨力不大于0.1°，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 3.支持与有线通讯、无线通讯和数据显示三种工作方式； 4.传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 | 个
22 | 静电传感器 | 1.可测量带电物体的静电电荷量，测量范围不小于-100 nC～+100 nC；分辨力不大于1 nC； 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，具有防滑设计； 3.传感器通道接口连接紧密，数据传输稳定; 4.可以通过USB直接与计算机通讯； 5.自带不少于2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用。 | 个
23 | 相对压强传感器 | 1.量程：－20kpa～20kpa，分辨力不大于0.1kpa。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 2.可用于测量气体的相对压强； 3.采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 4.传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 | 个
24 | 电磁定位系统 | 1.由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成；定位范围不小于 550 mm×330 mm，采样频率不低于 200Hz，误差≤1 mm； 2.通过实时定位，检测跟踪信号源在定位板上的坐标，研究物体在平面内的运动规律；可直接与计算机或移动终端通信；选配器材包含单摆实验装置、机械能守恒实验装置、离心轨道实验装置、阻尼振动实验装置、运动的合成实验装置、自由落体实验装置、凹凸桥实验装置 | 个
25 | 双量程光照度传感器 | 1.测量范围：0 lx～5000 lx～50000 lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程； 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
26 | 三维磁感应强度传感器 | 1.测量范围不小于-20 mT～+20 mT；分辨力不大于 0.01 mT；可同时监测 x、y、z三个方向上磁感应强度的分量； 2.支持与数据采集器的有线通讯和无线通讯。 | 个
27 | 配套器材 | 与本清单传感器配套使用的实验器材及管线。

## 43.数字化初中化学实验仪器设备包
43.数字化初中化学实验仪器设备包
序号 | 设备名称 | 规格、功能参数 | 单位
1 | 数字化实验软件系统 | 中文简体界面，数据采集器接入计算机后能自动识别数据采集器及其状态，实时显示实验数据或曲线，重复性好。具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具及数据存储功能，实验数据可以导出为表格或文本等格式。可适用于PC、智慧黑板、平板等信息化终端。 | 套
2 | 计算机 | 便携式：处理器为C86架构，内存不低于16GB，固态硬盘容量不低于512GB；显示器≥14英寸，物理分辨率不低于1920×1080；集成或独立显卡，配套鼠标，支持Wi-Fi，有摄像头，预装国产正版操作系统。 | 台
3 | 数据采集器 | 与计算机连接通讯，无须外接电源。可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯。支持有线连接的四通道及以上的并行数据采集。 | 个
4 | 温度传感器 | 量程－25℃～125℃；分辨力0.1℃；误差±0.5%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
5 | 高温传感器 | 量程0℃～1200℃；分辨力1℃；误差±1%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
6 | 电导率传感器 | 低量程0μS/cm～200μS/cm，中间量程0μS/cm～2000μS/cm，高量程0μS/cm～20000μS/cm；分辨力：低量程0.1μS/cm，中间量程1μS/cm，高量程10μS/cm；误差：低量程±8%，中间量程和高量程±5%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
7 | 氧气传感器 | 量程0%～27%；分辨力0.01%；误差±1%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
8 | 二氧化碳传感器 | 量程0mL/m3～10000mL/m3和0mL/m3～100000mL/m3；分辨力0mL/m3～10000mL/m3：3mL/m3，0mL/m3～100000mL/m3：30mL/m3；误差±10%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
9 | 气体压强传感器 | 量程0kPa～200kPa；分辨力0.1kPa；误差±4kPa。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
10 | 浑浊度传感器 | 量程0NTU～400NTU；分辨力0.25NTU；误差±2NTU。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
11 | 相对湿度传感器 | 量程0%～95%；分辨力0.1%；误差±2%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
12 | 溶解氧传感器 | 量程0mg/L～15mg/L；分辨力0.01mg/L；误差±0.2mg/L。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
13 | 溶解二氧化碳传感器 | 量程4.4mg/L～440mg/L；分辨力0.1mg/L；误差±5%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
14 | pH传感器 | 量程0～14；分辨力0.01；误差±0.2。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
15 | 配套器材 | 与本清单传感器配套使用的实验器材及管线。 | 套

## 44.数字化高中化学实验仪器设备包
44.数字化高中化学实验仪器设备包
序号 | 设备名称 | 规格、功能参数 | 单位
1 | 数字化实验软件系统 | 中文简体界面，数据采集器接入计算机后能自动识别数据采集器及其状态，实时显示实验数据或曲线，重复性好。具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具及数据存储功能，实验数据可以导出为表格或文本等格式。可适用于PC、智慧黑板、平板等信息化终端。 | 套
2 | 计算机 | 便携式：处理器为C86架构，内存不低于16GB，固态硬盘容量不低于512GB；显示器≥14英寸，物理分辨率不低于1920×1080；集成或独立显卡，配套鼠标，支持Wi-Fi，有摄像头，预装国产正版操作系统。 | 台
3 | 数据采集器 | 与计算机连接通讯，无须外接电源。可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯。支持有线连接的四通道及以上的并行数据采集。 | 个
4 | 温度传感器 | 量程－25℃～125℃；分辨力0.1℃；误差±0.5%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
5 | 高温传感器 | 量程0℃～1200℃；分辨力1℃；误差±1%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
6 | 电导率传感器 | 低量程0μS/cm～200μS/cm，中间量程0μS/cm～2000μS/cm，高量程0μS/cm～20000μS/cm；分辨力：低量程0.1μS/cm，中间量程1μS/cm，高量程10μS/cm；误差：低量程±8%，中间量程和高量程±5%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
7 | 氧气传感器 | 量程0%～27%；分辨力0.01%；误差±1%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
8 | 二氧化碳传感器 | 量程0mL/m3～10000mL/m3和0mL/m3～100000mL/m3；分辨力0mL/m3～10000mL/m3：3mL/m3，0mL/m3～100000mL/m3：30mL/m3；误差±10%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
9 | 气体压强传感器 | 量程0kPa～200kPa；分辨力0.1kPa；误差±4kPa。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
10 | 浑浊度传感器 | 量程0NTU～400NTU；分辨力0.25NTU；误差±2NTU。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
11 | 相对湿度传感器 | 量程0%～95%；分辨力0.1%；误差±2%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
12 | 溶解氧传感器 | 量程0mg/L～15mg/L；分辨力0.01mg/L；误差±0.2mg/L。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
13 | 溶解二氧化碳传感器 | 量程4.4mg/L～440mg/L；分辨力0.1mg/L；误差±5%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
14 | pH传感器 | 量程0～14；分辨力0.01；误差±0.2。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
15 | 滴数传感器 | 由滴定计数器（光电门传感器及定位装置）、支架、转接器和螺栓组成。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
16 | 色度传感器 | 透光率0～100％，分度：0.1％，430nm，470nm，565nm，635nm。测量范围：0～3吸光，有效范围：0.05～1.0吸光（90％Ｔ～0％Ｔ），分辨力：0.035％Ｔ；误差±0.035％Ｔ。支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 | 个
17 | 电压传感器 | 量程：±6.0Ｖ；分辨力：3.1mV；误差±3.1mV。量程：±30.0Ｖ；分辨力：15mV；误差±15mV。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
18 | 电流传感器 | 量程：±0.6Ａ；分辨力：0.31mV；误差±0.31mV。量程：±10Ａ；分辨力：4.9mV；误差±4.9mV。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
19 | 氧化还原传感器 | 量程：－450mV～1100mV；分辨力：0.5mV；误差±0.5mV。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
20 | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0ppm～20ppm，分度0.01ppm。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
21 | 空气质量检测仪 | 可检测甲醛、PM2.5、TVOC、SO２、NOＸ、CO、O３。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 台
22 | 总溶解固体检测仪 | 测量范围：0ppm～9999ppm，准确度±2％。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 台
23 | 配套器材 | 与本清单传感器配套使用的实验器材及管线。 | 套

## 45.数字化初中生物实验室配套仪器
45.数字化初中生物实验室配套仪器
序号 | 设备名称 | 规格、功能参数 | 单位
1 | 数字化实验软件系统 | 中文简体界面，数据采集器接入计算机后能自动识别数据采集器及其状态，实时显示实验数据或曲线，重复性好。具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具及数据存储功能，实验数据可以导出为表格或文本等格式。可适用于PC、智慧黑板、平板等信息化终端。 | 套
2 | 计算机 | 便携式：处理器为C86架构，内存不低于16GB，固态硬盘容量不低于512GB；显示器≥14英寸，物理分辨率不低于1920×1080；集成或独立显卡，配套鼠标，支持Wi-Fi，有摄像头，预装国产正版操作系统。 | 台
3 | 数据采集器 | 与计算机连接通讯，无须外接电源。可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯。支持有线连接的四通道及以上的并行数据采集。 | 个
4 | 温度传感器 | 量程－25℃～125℃；分辨力0.1℃；误差±0.5%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
5 | 溶解氧传感器 | 量程0mg/L～15mg/L；分辨力0.01mg/L；误差±0.2mg/L。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
6 | 光照度传感器 | 量程0 lx～6000 lx，0 lx～20000 lx。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
7 | 二氧化碳传感器 | 量程0mL/m3～10000mL/m3和0mL/m3～100000mL/m3；分辨力0mL/m3～10000mL/m3：3mL/m3，0mL/m3～100000mL/m3：30mL/m3；误差±10%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
8 | 氧气传感器 | 量程0%～100%；分辨力0.01%；误差±1%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
9 | 相对湿度传感器 | 量程0%～100%；分辨力0.1%；误差±2%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
10 | pH传感器 | 量程 0～14；分辨力0.01；误差±0.2。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
11 | 心率传感器 | 量程0beat/min～200beat/min。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
12 | 乙醇传感器 | 量程0%～3%；分辨力0.01%；误差±0.5%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
13 | 配套器材 | 与本清单传感器配套使用的实验器材及管线。 | 套

## 46.数字化高中生物数字化实验室配套仪器
46.数字化高中生物数字化实验室配套仪器
序号 | 设备名称 | 规格、功能参数 | 单位
1 | 数字化实验软件系统 | 中文简体界面，数据采集器接入计算机后能自动识别数据采集器及其状态，实时显示实验数据或曲线，重复性好。具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具及数据存储功能，实验数据可以导出为表格或文本等格式。可适用于PC、智慧黑板、平板等信息化终端。 | 套
2 | 计算机 | 便携式：处理器为C86架构，内存不低于16GB，固态硬盘容量不低于512GB；显示器≥14英寸，物理分辨率不低于1920×1080；集成或独立显卡，配套鼠标，支持Wi-Fi，有摄像头，预装国产正版操作系统。 | 台
3 | 数据采集器 | 与计算机连接通讯，无须外接电源。可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯。支持有线连接的四通道及以上的并行数据采集。 | 个
4 | 温度传感器 | 量程－25℃～125℃；分辨力0.1℃；误差±0.5%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
5 | 溶解氧传感器 | 量程0mg/L～15mg/L；分辨力0.01 mg/L；误差±0.2 mg/L。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
6 | 光照度传感器 | 量程0 lx～6000 lx，0 lx～20000 lx。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
7 | 二氧化碳传感器 | 量程0mL/m3～10000mL/m3和0mL/m3～100000mL/m3；分辨力0mL/m3～10000mL/m3：3mL/m3，0mL/m3～100000mL/m3：30mL/m3；误差±10%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
8 | 氧气传感器 | 量程0%～100%；分辨力0.01%；误差±1%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
9 | 相对湿度传感器 | 量程0%～100%；分辨力0.1%；误差±2%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
10 | pH传感器 | 量程0～14；分辨力0.01；误差±0.2。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
11 | 乙醇传感器 | 量程0%～3%；分辨力0.01%；误差±0.5%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
12 | 电导率传感器 | 低量程0ｍS/cm～200ｍS/cm，中间量程0ｍS/cm～2000ｍS/cm，高量程0ｍS/cm～20000ｍS/cm；分辨力：低量程0.1ｍS/cm，中间量程1ｍS/cm，高量程10μS/cm；误差：低量程±8%，中间量程和高量程±5%。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
13 | 相对压强传感器 | 测量范围：－20kPa～20kPa；分度：0.01kPa；可用于测量气体的相对压强。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
14 | 色度传感器 | 透光率0～100％，分度：0.1％，430nm，470nm，565nm，635nm。测量范围：0～3吸光，有效范围：0.05～1.0吸光（90％Ｔ～10％Ｔ），分辨力：0.035％Ｔ；误差±0.035％Ｔ。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
15 | 浊度传感器 | 量程0NTU～400NTU；分辨力0.25NTU；误差±2NTU。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个
16 | 学生健康指标测量系统 | 由采集器、呼吸率传感器、皮肤电阻传感器、心电图传感器、血压/心率传感器、耳蜗式无线体温传感器、充电器、数据线、收纳袋及APP组成。可同时测量体温、血压、心率、呼吸率、皮肤电阻、心电图共6项人体生理指标。 | 个
17 | 配套器材 | 与本清单传感器配套使用的实验器材及管线。 | 套

## 47.数字化地理学科教学功能室配套仪器
47.数字化地理学科教学功能室配套仪器
序号 | 名称 | 规格、功能参数 | 单位
1 | 全息交互教学系统 | 主成像模组：物理分辨率≥1920×1920；成像比例1:1；成像对比度≥1000:1。全息成像模组：全息成像区透光率≥65%、反光率≥30%；全息影像在正常日光照度下可见；全息成像四周均可同时观看，单面最大可视角度≥140°。系统须配置符合课程标准规定的内容领域和学习主题的全息交互教学资源包和教学课件。 | 套
2 | 多媒体球幕投影演示仪（数字星球系统） | 含软件平台和课程资源，能演示宇宙空间、地球上各种天文、地理现象，可应用移动终端无线控制，通过软件程序实现对课程资源的灵活操控，并与多煤体专用台式电脑联动操作，实现资源联动及球面与平面转换联动。 | 套
3 | 虚拟现实交互教学系统 | 主机为交互式一体机、交互式笔记本终端；固态硬盘≥256G；内存≥8G；显示屏≥40cm，3D高清显示器（分辨率1920×1080）；无线连接支持802.11a/b/g/n/ac及蓝牙4.1；内置至少2个USB接口，支持音频输出、HDMI输出。系统配备3D无源追踪眼镜，能实时跟踪眼镜的位置，根据眼镜视角的不同转换显示内容。 系统配备触控笔，能对虚拟物体进行交互操作和6个自由度坐标轴移动，轴解析度≤2mm；轴精度≤±3mm；轴刷新率≥100Hz；间距精度≤2deg；摆动精度≤2deg；偏转精度≤2deg。 系统应具有适用于教学的虚拟现实及增强现实软件平台、符合课程标准要求的教学课件和有正版版权的虚拟现实教学模型。平台内置的软件可支持对模型进行操作以实现虚拟现实的三维浏览、拆分、标注、尺寸测量、内部探查、制作等功能。 | 套
4 | 地图图层学习箱 | 含填图练习功能、叠加分析功能、地图投影功能，含绘图板及全套绘图工具。 | 个
5 | 3D打印机 | 熔丝沉积成型，打印尺寸≥110mm×110mm×110mm，打印精度0.1mm～0.5mm，打印速度20mm/s～130mm/s，支持U盘打印或SD卡脱机打印，支持PLA、软性耗材、碳纤维耗材、尼龙耗材，白、黄、金、粉红、绿色等多色材料可选。 | 套
6 | 实验数据采集处理系统 | 包含数据采集处理软件、数据采集器、传感器等，传感器包括：温度传感器、湿度传感器、pH值传感器、溶解氧传感器、光强传感器等（根据学段及教学实际需求按需配置）。 | 套
7 | 日、地、月运行仪 | 直径≥1m，飞碟样式。演示内容：演示地球公转现象，直观显示黄赤交角。显示地球绕日公转的轨迹、方向、速度变化、近日点、远日点及二分二至点。直观显示月球绕地运动的轨迹、特点、周期、方向和月相变化；具备光电演示和同步语音解说功能。 | 个
8 | 地球运行仪 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续；ABS工程塑料；环保耐用；LED节能灯，在正常使用情况下应无强光刺眼。 | 个
9 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到15°。 | 个
10 | 全球实验定位系统 | 演示全球定位系统原理、GIS系统的应用原理并进行教学实践活动，建立三维地理仿真环境；支持室内进行二维环境下的实时监控、导航；支持野外开展北斗导航、旅游、勘测中的应用实践；实现路径回放，对采集信息进行分析处理。 | 套
11 | 基于地理信息系统（GIS）的地理教学辅助系统 | 含软件平台及支撑课程内容的地理信息数据，可制作、编辑地图数据，实现地理信息数据的查询、统计分析和结果的直观显示；支持时态GIS，可展现某地域或地物随时问变化的过程。 | 套
12 | 基于地理信息系统（GIS）的研究性学习系统 | 可自动生成各种专题地图；具有空间分析功能，以可视化的方式建立空间分析模型，建立地理数据的处理和分析过程，支持二次开发；含软件应用手册及培训教程。 | 套
13 | 基于三维GIS的地理教学辅助系统 | 实现教学内容资源三维可视化，并与二维信息互动查询；支持三维空间查询、量测、分析。 | 套
14 | 地理数字化挂图 | 包括世界地理教学数字化地图、中国地理教学数字化挂图等。 | 套
15 | 数字地图课程教学平台 | 1.运行环境：系统软件及其自运行内容包适用于正版操作系统及正版办公软件；2.系统功能：支持教师在系统平台内播放课件和地图资源，也应支持教师将课程打包为自运行的课程包，在满足运行环境要求的设备上独立播放；3.应具备初中版、高中版的教学资源供学校选择配置：（1）初中版配套课程不少于40节课，应覆盖《义务教育地理课程标准》全部知识点；配套提供覆盖中国、中国区域、世界、世界区域的系统动画地图不少于900幅；（2）高中版配套课程不少于40节课，应覆盖《普通高中地理课程标准》全部知识点；配套提供覆盖中国、中国区域、世界、世界区域的系统动画地图不少于500幅；（3）全部课程资源均由主PPT课件、关联地图、图片、视频、动画等资源构成，应支持二次编辑；系统配套提供的地图制作素材，均应支持教师创建个性化教学地图资源。 | 套
16 | 中国立体地形模型 | 1.比例尺≥1:300万，整体尺寸≥2280mm×1680mm；2.政区图、地形图合二为一，应以公开版地形地图为基础底图，具有点读功能，支持汉语及多种民族语言；3.支持按照初中版和高中版教材资源进行分类点读；4.地图内容：（1）国地级以上城市和大部分县，省级行政区划和国界线；（2）铁路、高速公路等交通要素；（3）主要的河流、湖泊、山脉、沙漠、盆地及相关要素；（4）标注地级以上城市和县(密度大时可删除部分县)名称，主要的河流、湖泊、山脉、沙漠、盆地、海洋、岛屿名称；（5）突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 | 个
17 | 世界立体地形模型 | 1.比例尺≥1:1680万，整体尺寸≥2280mm×1680mm；2.政区图、地形图合二为一，应以公开版地形地图为基础底图，具有点读功能，支持汉语及多种民族语言；3.支持按照初中版和高中版本教材资源进行分类点读；4.地图内容：（1）世界各国家和地区的名称、范围、国界线；（2）主要铁路、公路；（3）主要河流、湖泊、山脉、沙漠、盆地、海洋、岛屿并标注地理名称；（4）各国家和地区的面积和人口；（5）突出显示七大洲、四大洋的自然地理形态和特点。 | 个